2020年度单价50-200万医疗设备

第二包冲击波治疗仪（男科）  1台

★整机原装进口

1、系统构成:高压电源供应器,冲击波动力装置内阁，控制面板，脚踏开关，手柄，冲击头，冲击头支撑台等

2、基本参数

（1）电力要求：220V,50/60HZ,10/5A。

（2）放电电压：13-24kV 软件控制,误差:+6%。

（3）放电频率：120次/分钟,误差+1% 。

（4）可调稳压器, 自动调节电压稳定治疗期间的压力,保持0.09MJ/mm2, 能量输出,均衡促进阴茎血管再生。

3、冲击波产生方式: 液电式波源,能量均衡稳定输出。

4、能量必须小于0.4MJ/mm2 (高于0.4MJ/mm2 的冲击波, 可应用于康复理疗和骨科治疗, 但不适用于血管治疗,会造成血管损伤)

5、能量流范围：0.08到0.15MJ/mm2

6、能量峰值：0.15MJ/mm2.(峰值低于0.15MJ/mm2.的冲击波能量不能完全穿透大阴茎、阴茎脚、前列腺，疗效受限)。

7、冲击波探头径向≤15cm,探头重量≤1KG。

8、探头工作采用立体聚焦技术，立体聚焦最大穿透深度: 14cm，确保覆盖大体积阴茎,阴茎脚。

9、立体聚焦直径：8cm。

10、插拔式安装, 用户可自行更换探头。

11、整机所有功能通过智能触摸屏进行操作管理。

12、动态显示冲击波剩余量,探头剩余5000个冲击波时，图标变色。

13、脚踏开关寿命应不少于25000次。

14、凡与水接触的材料均应采用防腐蚀材料。

15、凡与人体接触的材料细胞毒性为0级(安全无毒)。

16、冲击波冲击头内具有芯片，可以自动控制治疗过程的能量。

17.可用来治疗阴茎硬结和cpps(需提供国际国内相关文献支持)。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第六包麻醉机  1台

- 要求气动电控呼吸机，支持中英文界面，

- CFDA新生儿认证，应用于新生儿、儿童及成人等所有病人通气，满足临床各种患者通气需求。

3、要求原机屏幕为彩色显示屏幕。

4、机器具备自检功能，用户可选择的全自检或部分自检功能，可无限次跳过自检，应用于紧急手术情况。

5、双挥发罐位，标配一个原装进口七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒。

6、提供辅助/控制/支持通气模式: VCV、PCV、手动通气、电子PEEP。

7、潮气量范围：20ml-1450ml（容量控制模式）；5ml-1450ml（压力控制模式）。

8、呼吸频率：4-95次/分钟。

9、吸呼比：2:1到1:7。

10、最大吸气流速：≥115L/min。

11、压力限制范围：10到 90 cmH2O。

12、PEEP范围：0.4 到 25 cmH2O。

13、≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒。

14、配置回路呼吸环监测功能，可监测描记、压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示。

15、标配回路冷凝装置，纯物理方法解决回路积水问题。

16、氧气和空气双气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

17、报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

18、标配同品牌插件监护（投标机型必须为各厂家最新一代机型）

（1）超高分辨率的医用级电容触摸宽屏；

（2）配备血液动力学6参数；

（3）要求双有创，双体温可检测和显示；

20、呼末二氧化碳模块：模块可即插即用，开机自动进行校准，测量快速，具备专利的水气分离技术，保证模块稳定耐用。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十包双板数字摄影X射线机  1台

1、高压发生器

（1）主机功率：≥55kW

（2）	高频逆变方式与频率：≥440KHZ

（3）	最大摄影KV：≥150KV

（4）	最大摄影mA：≥710mA

（5）	最短精确曝光时间：≥1ms

2、Ｘ线球管

（1）	大小焦点≤1.2/0.6mm

（2）	焦点最大功率：≥75KW

（3）	高热量耐受，阳极热容量：≥300KHU

（4）阳极转速：≥9700r/min

（5）具备DR设备紧急急停按钮

3、平板探测器（一）

（1）非晶硅材质整板

（2）	探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸

（3）探测器像素：≥900万

（4）动态范围≥14bits

（5）像素颗粒大小：≤143μm

（6）分辨率：工作状态不低于3.7lp/mm

平板探测器（二）

（1）非晶硅材质整板

（2）探测器有效成像尺寸：≥14×17英寸

（3）探测器像素：≥730万

（4）动态范围≥16bits

（5）像素颗粒大小：≤143μm

（6）分辨率：工作状态不低于3.7lp/mm

4、DR摄影装置

（1）采用多功能吊件及立柱组件组成，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求

（2）X射线源绕水平轴转动角度≥180°

（3）X射线源绕垂直轴摆动角度≥360°

（4）数字平板探测器可沿立柱竖直方向移动，移动行程≥1500mm。

（5）X管球吊架可横向运动，移动行程≥2300mm

（6）X管球吊架可纵向运动，移动行程≥2100mm

（7）X管球可沿竖直方向移动，移动行程≥1450mm

5 、限束器

（1）可见光照射亮度平均照射亮度>100Lux。

（2）照明灯开启限时时间≥30s。

6、图像处理功能：窗宽、窗位调节，曲线校准优化；正负片转换、图像缩放、平移、镜像、放大镜显示。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

2020年度单价50-200万医疗设备采购

第一包血液透析机  30台

★整机原装进口

1、基本配置：血泵、肝素注射泵、超滤泵等

（1）血泵:流量0-600ml/min可调

（2）肝素注射泵：0-10ml/h有自动注入和追加功能

（3）超滤泵：流量0-10L可调

（4）透析液流速：0-800ml/min可调

（5）透析液温度控制范围：33℃-40℃可调

（6）透析液电导率监测范围：12.5-16ms/cm，自动监测并显示范围

（7）漏血检测：具备双重监测功能

（8）血路空气探测功能:具备光学探测和超声气泡监测；

2、屏幕：≥12英寸液晶屏

3、数据监测：原装在线BPM、BVM、OCM(Kt/V)监测。

4、治疗数据连接网络能够接受和上传，免费开放数据端口接入血液净化数字化管理系统。

5、自动化功能：在线自动血压监测（可以实时或定时监测与报警功能）、自动管路预冲、自动开关机、自动冲洗、自动消毒、密闭式排空等功能。

6、消毒方式：满足热消毒、化学消毒、冲洗/热冲洗等多种消毒模式。

7、个体化治疗需求：满足超滤曲线、钠曲线、碳酸氢根曲线等。

8、满足动态静脉压（0-500mmHg）、动脉压（-300-+280mmHg）、跨膜压（0-500mmHg）、血流量（0-600ml/min）等监测，空气探测、漏血探测，出现异常有报警声音或文字等两种以上提示。

9、超纯透析过滤系统：联机干粉系统具备2种以上干粉品牌通用、细菌过滤器等。

10、正常运转：220±10%V，备用电源：使用时间＞15min。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第二包高端监护仪  15台

一、中央站参数

1、中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12 导心电、温度、etCO2、无创血压、有创血压、心率、脉率、心律失常、 呼吸率等。

2、可对接最多64 床的床边监护，支持有线，无线联网。

3、支持双屏显示，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息

4、床位布局支持8页显示，显示布局可定制化，支持每页独立显示不同内容。

5、单屏显示≥16个床位。

6、重点监护界面下医护人员可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示。

7、配宽屏显示器，显示器≥19寸，分辨率≥1920*1080像素。

8、三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾。

9、可显示报警时刻的全部波形（多达30+波形可选），每个波形210 秒波形以及报警发生时的相关参数进行关联并同屏显示。

10、可直接通过中央站对联网的床旁监护仪NBP模式，自动测量间隔，启动/停止NBP 测量等进行控制。

11、中央监护系统可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥240小时，并支持无期限的患者数据存储。

12、中央监护系统每个病人可存储3000 组所有报警信息，3000 组所有NBP 数据，并支持无期限的患者数据存储

13、支持连接工作站、查看站等多种工作模式，支持生成心电概览报告，对病人24小时心电数据进行统计分析。

14、支持动态血压分析，支持NBP 及IBP 结果分析，支持结果打印输出

15、中央监护系统支持20,000个病人数据。

16、中央监护系统支持病人数据10天、30天或者无期限的患者数据存储

二、超高端病人监护仪2台

1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个,支持扩展8槽位插件箱。

2、≥17英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节。

3、工作海拔高度≥4550米，满足高原地区。

4、采用无风扇设计

5、可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

6、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

7、支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

8、支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析

9、支持≥4通道心电进行多导心电分析

10、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

11、支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm。

12、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，适用于成人、小儿和新生儿。

13、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg，IBP有创压测量范围：-50~360mmHg，血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

14、有创压监测适用于成人，小儿和新生儿，支持双通道有创压IBP监测，支持升级4通道有创压监测，支持多达4道IBP波形叠加显示，IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。

15、支持升级EtCO2监测模块。

16、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

三、高端插件式监护仪13台

1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2、≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节。

3、工作海拔高度≥4550米，满足高原地区。

4、采用无风扇设计。

5、可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。

6、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

7、支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

8、支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析。

9、支持≥4通道心电进行多导心电分析。

10、支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm。

11、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

12、NIBP成人病人类型收缩压测量范围：25-290mmHg，舒张压测量范围：10-250mmHg，平均压测量范围：15-260mmHg，IBP有创压测量范围：-50-360mmHg。

13、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测，

支持双通道有创压IBP监测，支持升级4通道有创压监测，支持4道IBP波形叠加显示。

14、支持升级EtCO2监测模块。

15、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

16、其他配置：主流CO2模块5个；BISx4模块5个；NMT肌松模块1个；Picco模块1个。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第四包内镜清洗装置  4台

★整机原装进口

1、可同时清洗消毒2条内镜；

2、有超声清洗与持续高压冲洗功能

3、有按钮清洗专用盒，可同时清洗内镜与按钮

4、具有在消毒液浸泡后大于等于3次送水、漂洗、排水步骤去除内镜上消毒液功能

5、清洗时间设定：1-10分钟，可按每分钟设定，消毒时间设定：5-60分钟，可按每分钟设定

6、全自动化程序控制，只需一个程序即完成超声清洗-洗涤液清洗-消毒-漂洗-酒精冲洗-烘干全过程

7、具有测漏功能，清洗槽单槽容积≥14升，消毒液水箱容积≥17.5升

8、具有机器自身内部自动消毒功能

9、单槽设计，可在18分钟内同时对两条内镜进行洗消

10、外形尺寸≤977mm（高）*450mm（宽）*765mm（深）

11、具有可自定义的清洗消毒程序

12、具有信息识别管理系统计打印功能

保修4年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第五包耳鼻喉综合治疗台（单工位）  2台

★整机原装进口

一、基本配置：诊疗台主机2套，负压吸引2套，压缩空气喷药1套，

间接喉镜快速加热2套，多功能器械整理柜2套，光源1套，内窥镜摄像系统（高清）1套，患者椅 2套,进口医生椅 2套,LED灯 2套

二、治疗台技术参数

1、诊疗台主机原装进口（提供进口医疗产品注册证）

2、主机台面材质为玻璃钢或不锈钢，一体化圆弧型诊疗台，自带边台，边台可0-90度调节。

3、具备吸引管路自动清洁功能

4、配备进口LED手柄光源

5、提供整机卫生消毒计划，可消毒台面可用毛巾滴上酒精轻轻擦拭或用酒精棉擦拭，一周一次、抽吸装置吸引头和设备必须

6、诊疗台可整合吸引设备、正压空气压缩、LED光源、摄像、及内窥镜管理

7、有负压吸引功能，吸引力≥600-740mmHg(MAX),

8、吸引头两个，提起吸引头自动工作

9、负压吸引管路采用外置设计，便于拆卸清洗消毒，整个负压管可消毒

10、压缩空气喷药，压力：0.9-2.0KG/CM²，具有独立的正压泵一个

11、配有四只喷枪，可消毒。

12、间接喉镜快速加热。

13、加热自动保护装置，加热超过15秒，自动停止加热。

14、按压开关即开始工作，节约设备耗能

15、内窥镜摄像系统可根据不同设备自动调节参数、具有冻结功能、具有白平衡调节等

16、多功能器械整理边柜，独立的器械管理柜，将干净和污染的器械严格区分。

17、包含用后器械回收盒，有效管理污染器械，可消毒灭菌。

18、LED光源拥有≥20000小时使用寿命。

19、LED灯：12W,过滤红外线无热辐射，亮度不低于400Lux

20、医生座椅5轮底座移动，座椅表面为人造皮革面

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第六包耳鼻喉综合治疗台（双工位）  2台

★整机原装进口

一、基本配置： 诊疗台主机2套,负压吸引2套,压缩空气喷药2套,间接喉镜快速加热2套,多功能器械整理柜4套,光源2套,恒温耳冲洗1套,电子鼻咽喉镜1套,内窥镜摄像系统（高清） 2套,患者椅 4套,进口医生椅 4套,LED灯 4套,

二、治疗台技术参数

1、诊疗台主机原装进口（提供进口医疗产品注册证）。

2、主机台面材质为玻璃钢或不锈钢，一体化圆弧型诊疗台。

3、具备吸引管路自动清洁功能。

4、配备进口LED手柄光源 ，原装进口电子鼻咽喉镜（提供进口医疗产品注册证）。

5、提供整机卫生消毒计划。 台面可用毛巾滴上酒精轻轻擦拭或用酒精棉擦拭，一周一次、抽吸装置吸引头和设备必须用紫外线灭菌法进行灭菌处理，每周一次100℃，1个小时

6、诊疗台可整合吸引设备、耳冲洗、正压空气压缩、LED光源、摄像系统。

7、具有独立的负压泵两个，吸引力≥600-740mmHg(MAX),负压泵为免维护吸引泵；吸引头两个，提起吸引头自动工作；负压吸引管路采用外置设计，便于拆卸清洗消毒；压缩空气喷药，具有独立的正压泵一个，压力：0.9-2.0KG/CM²，泵终身免维护；配有三只喷枪，可消毒。

8、间接喉镜快速加热使用电阻丝加热，不使用电热风，防止细菌吹出污染镜面,自动保护装置，加热超过10秒，自动停止加热。

9、按压开关即开始工作，节约设备耗能。

10、恒温耳冲洗，喷嘴可消毒，瓶内水恒温在37℃。

11、电子鼻咽喉镜系统内置LED光源，光源使用寿命≥2万小时。

12、内窥镜摄像系统可根据不同设备自动调节参数、具有冻结功能、具有白平衡调节等

13、有独立的器械管理柜，将干净和污染的器械严格区分。

14、包含用后器械回收盒，有效管理污染器械，可消毒灭菌。

15、LED灯：12W,过滤红外线无热辐射，亮度不低于400Lux，

16、医生座椅5轮底座移动，座椅表面为人造皮革面

17、可抗消毒剂

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第七包麻醉深度监护仪  2台

★整机原装进口

1、模块化操作，即插即用

2、数字显示信息：BIS 指数（0-100）、EMG（肌电信号）、SQI（信号质量指数）、SR（抑制比）、SEF（频谱边缘频率）、TP（总功率）等

3、波形显示信息：EEG 波形、BIS 波形可选，其他显示信息：BIS 趋势、BIS 阻抗信息、报警信息等

4、以捕获脑电图信号，从脑电图信号导出若干数值，直观反映对患者意识清醒水平和麻醉深度

5、提供参数包括：双频指数 (BIS)，信号质量指数 (SQI)，肌电活动 (EMG)，抑制比 (SR) 等参数

6、附带注射泵将根据实际BIS值与设定目标值的变化趋势，动态调节靶浓度，控制实际注射给药量，从而达到精确给药、始终维持适宜镇静深度的目的。

7、闭环使用时：医生可设定目标BIS值，并可随时修改目标BIS值，靶浓度不需要设置，由软件自动控制。

具有BIS传感器检测功能：传感器检测会测试 BIS 传感器上每个电极的阻抗，验证其是否在正常范围内。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十包麻醉机  2台

★进口品牌

1、要求投标机型必须为各厂家最新上市的新一代机型（以注册证上的时间为准）

2、主机后备电池≥90分钟。

3、可供观察的外置上升式风箱（提供彩页证明），成人、小儿不用更换

4、要求双挥发罐位，带互锁装置（提供彩页证明），配一个同品牌原装进口七氟醚挥发罐，并带有互锁装置。标配快速加药器。

5、笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%

6、氧气、空气双气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

7、快速充氧范围25 – 65ml/min

8、驱动系统要求为气动电控呼吸机

（1）容量模式下潮气量设定范围：20ml-1450ml

（2）呼吸模式：标配VCV、PCV、手动通气、电子PEEP

（3）≥7寸彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。

（4）呼吸频率：4-85 次/分钟

（5）吸呼比：2:1到1:7

（6）压力限制范围：10到 90 cmH2O

（7）PEEP最大设置值≥ 25 cmH2O

（8）最大吸气流速：≥115L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气

（9）标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式

（10）配吸入氧浓度监测，氧电池，监测吸入氧浓度

（11）配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标

（12）具备 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求

（13）监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记

9、≤2.6L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒

10、智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将有脱落报警提示。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十三包铅衣  60套

★原装进口

1、连体（含铅围脖）。

2、铅当量：前片0.5mmpb,后片0.25mmpb。

3、平均重量：5.5 Kg左右

4、核心材料为稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术多层重叠压制而成，有效衰减材料分布均匀，无铅游离。

5、通过国际电工学会IEC61331-1:2014避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害。

6、优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯。

7、外层面料

（1）抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中活性氯有极佳的耐受性。

（2）易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力。

（3）抗拉伸、柔软舒适。

8、内层材料

（1）采用高端铅衣专用纤维材料或银线抗菌面料（99.9%的天然银纤维）

（2）抗菌、透气、防水、防臭、抗静电和热调节

（3）通过IEC 61331-3：2014防护服设计要求，正面防护面积增大，防护性能全面升级。

（4）特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力。

（5）搭肩设计：不仅正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效；

（5）通过IEC 61331-1:2014防护标准

通过IEC 61331-3:2014防护标准；

DIN EN ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证；

DIN EN ISO 9001国际质量管理体系认证；

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十六包中高端监护仪  10台

一、整机要求

1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

2、彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

3、屏幕采用最新电容屏。

4、显示屏可支持亮度自动调节功能，可支持遥控器无线远程操作。

5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级证明材料。

7、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

8、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，工作温度环境范围：0~40°C，工作湿度环境范围；15~95%，

二、监测参数：

1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

14、提供辅助静脉穿刺功能，提供双通道体温和温差参数的监测, 可根据需要更改体温通道标名。

三、系统功能：

1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，

2、支持肾功能计算功能。

3、具有图形化技术报警指示功能，

4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

5、事件回顾≥1000条。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

6、NIBP测量结果≥1000组，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，病人数据可导出。

9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十七包视像细纤维气管插管镜  2套

1、整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

2、显示器能上下0º～130º旋转，左右0º～270旋转,方便不同位置操作；

3、软管直径<3.7mm；

4、前端弯曲角度向上≥150°，向下≥150°；

5、视场角：>160°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

6、内置的全密封防水设计高功率LED光源；

7、显示屏尺寸≥3.5″，像素≥640*480像素；

8、具备无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器主机，方便医生操作、教学，主机可无线连接打印机打印图文报告。

10、可兼容同品牌窥视手柄、软管、硬管手柄。

11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体可浸泡消毒。

12、负压吸引按键可拆卸分体消毒。

13、具备拍照录像、数据存储功能，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥2小时；

14、内置充电电池, 电池容量≥2500mAH，工作时间>240min，具备电量管理功能。

15、可实现远程会诊，教学及云端数据处理。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十八包视像纤维气管插管镜  2套

1、整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

2、显示器能上下0º～120º旋转，左右0º～180º旋转,方便不同位置操作；

3、软管直径：≤4.5mm。

4、工作通道：≥1.8mm。

5、前端弯曲角度：向上≥150°，向下≥150°。

6、视场角：>85°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

7、内置的全密封防水设计高功率LED光源；

8、采用高分辨率自制摄像头，确保显示效果一致性，摄像头头端防刮，耐腐蚀；

9、显示屏尺寸≥3.5寸，分辨率≥640*480像素；

10、可兼容软管、硬管手柄。

11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体可浸泡消毒。

12、负压吸引按键可拆卸分体消毒。

13、标配≥13寸屏（支持大小屏幕镜像功能，具有无线连接大屏功能，方便临床教学）；

14、内置充电电池, 电池容量≥2200mAH；

15、可实现远程会诊，教学及云端数据处理。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第二十包近红外组织血氧参数无损监测仪/脑氧监测仪  1台

1、能监测局部组织中血氧饱和度（TOI）、血红蛋白浓度指数（THI）

还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）、总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）

2、TOI测量范围及精度： 30% ～ 80%，误差≤±4%

3、THI测量范围及精度： 0～3.0，误差≤±0.5

4、ΔCHbO2测量范围及精度： -30-30μmol/L，误差≤±3(μmol/L）

5、ΔCHb测量范围及精度：-30-30μmol/L，误差≤±3(μmol/L）

6、ΔCtHb测量范围及精度：-30-30μmol/L，误差≤±3(μmol/L）

7、仪器通道数≥4个，且每个通道可同屏监测、显示5个参数的数值和趋势曲线

8、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义

9、用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线

10、探测光源：三种波长的LED（760±20nm；810±20nm；850±20nm；）非激光光源。

11、刷新频率:≤3秒/次，显示屏幕：≥12英寸，LED发光管平均辐射功率≤1mW

12、备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间不少于2小时

13、同时配备2根可重复使用探头（无粘胶,可使用次数不少于150次）和2套一次性使用探头/单病人使用探头:（一次性带粘胶探头2套包括：2条A2/B2组织血氧探头带插头电缆，2根A2/B2一次性探头）。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第二十一包全自动尿液分析仪  1台

1、尿液分析流水线须配置至少 2台尿沉渣分析仪，1 台尿干化学分析仪。

2、采用轨道连接尿液干化学分析仪和尿液有形成分分析仪。

3、采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测；采用数字成像自动识别原理进行尿液有形成分分析。

4、干化学分析仪可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色（支持11、14项尿试纸条检测）；有形成分分析仪可检测尿液中红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶、粘液丝、真菌等尿液有形成分。

5、采用全自动轨道式进样，一次装载≥80份待检标本。

6、有形成分采用注射器加样，干化学采用定点定量点样。

7、有形成分单个模块检测速度≥120T/H， 整体检测速度≥240T/H；干化学检测速度≥220T/H。

10、采用高效清洗技术，有效降低吸样针携带污染。

11、计数池具有正向和反向冲洗功能。

12、采用聚焦夜进行自动调焦，确保每次实验的准确性。

13、干化学检测试纸仓容量：≥150条。

14、须标配内置样本条码扫描功能，无需手工扫描条码。

15、具有急诊功能，随时插入标本进行检测。

16、干化学测试结果可选择国际单位制、常规单位制表示；有形成分检测可提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择。

17、采用标准网络接口，可以和LIS系统联网，支持双向LIS传输。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第二十二包全自动尿液分析流水线  2台

1、流水线须配置至少1台尿沉渣分析仪+1台尿干化学分析仪。

2、采用轨道连接尿液干化学分析仪和尿液有形成分分析仪。

3、采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测；采用数字成像自动识别原理进行尿液有形成分分析。

4、干化学分析仪可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色（支持11、、12、14项尿试纸条检测）；有形成分分析仪可检测尿液中红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶、粘液丝、真菌等尿液有形成分。

5、采用全自动轨道式进样，一次装载≥80份待检标本。

6、有形成分采用注射器加样，干化学采用定点定量点样。

7、有形成分单个模块检测速度≥120T/H， 整体检测速度≥240T/H；干化学检测速度≥220T/H。

8、采用高效清洗技术，有效降低吸样针携带污染。

9、计数池具有正向和反向冲洗功能。

10、原尿直接上机，无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换。

11、干化学检测试纸仓容量≥150条。

12、须标配内置样本条码扫描功能，无需手工扫描条码。

13、具有急诊功能，随时插入标本进行检测。

14、干化学测试结果可选择国际单位制、常规单位制表示；有形成分检测可提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择。

15、采用标准网络接口，可以和LIS系统联网，支持双向LIS传输。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第二十五包全自动血凝分析仪  2台

★整机原装进口

1、样本处理能力≥1000管/小时，在同一位置进行进样和出样的管理，最大程度的优化人流和物流。

2、可以根据客户的标本量情况，配置不同规格的进出样架子。

3、样本管理模块具有进样、出样、急诊、缓冲、分类、错误样本管理等多种功能，样品位≥24个，连续循环进样，可选配120个样本位进样器试剂位：≥44个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏温度低于10℃ 。

4、扩展能力强，可以在不影响流水线正常使用的情况下，根据后期发展情况任意添加样本管理模块。

5、检测通道≥20个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有20个检测通道

6、流水线可兼容使用不同类型试管，包括但不限于3ml和5ml试管。（删除）

7、血凝分析仪连接自动化轨道后，无需轨道连接硬件，无需借助额外机械臂采样。

8、样本进入流水线后由软件根据仪器负载智能分配运输路径和分析仪器。

9、专为凝血提供的智能数据管理系统，WINDOWS系统，开放端口，符合试验室标准数据交换格式，可与LIS连接；具有数据统计功能；与线上分析仪器共享数据详细信息，例如凝固曲线，报警信息等；

10、检测速度：PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT同时检测速度≥401测试/小时

11、检测项目：PT、APTT、FIB、TT、DDimer、FDP、AT、PC、PS Activity、凝血因子FII、FV、FVII、FX、FVIII、FIX、FXI、FXII等

12、FIB检测：PT衍生FIB法与CLAUSS法可自动转换

13、原厂配套试剂、质控及校准品，有完整的溯源体系，符合ISO15189质量体系要求。

14、检测方法学：≥3种方法学的血栓/止血分析系统，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

15、具有HIL及异常吸样检测功能：1）HIL检测；2）样本量核查；3）异常吸样检测；

16、多波长检测：≥4。

17、任意急诊位，急诊PT出报告时间小于或等于3分钟；分析开始后仍可将常规样本转换成急诊样本并追加检测项目；

18、可实时观察到各项检测的反应进程及完成反应的剩余时间

19、定标曲线：单台分析仪可保存≥10条定标曲线，且检测过程中随时可查阅

20、有凝血因子平行稀释分析功能，可自动显示平行稀释曲线

21、凝固曲线：凝固曲线和凝固曲线扩展分析能力

22、实验项目设置：≥200个，支持开放

23、反应杯：单台分析仪一次装载量≥800个反应杯，可随时连续装载。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第四十五包射频疼痛治疗系统  1台

★整机原装进口

1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的0-2999欧姆宽频数据显示范围；

2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能。

（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V；

（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-15.0mA，精度0.1mA。

3、射频治疗模式：具有单路、双极、双路应用等功能模式，双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全。

4、脉冲射频模式：高温脉冲射频温度30-95℃；高电压冲射频模式20-70V；脉宽脉冲射频模式3-40ms。

5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。

6、测温范围：20℃-105℃

7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min

8、射频输出功率：≧50W

9、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式

10、热凝工作频率：488KHZ±1％

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第六十九包多功能麻醉机  1台

进口品牌

1、用于成人、儿童及婴儿病人的低流量、微流量麻醉。

2、内置后备电池使用时间：连续供电时间≥45分钟，电池容量≧8000mAH。

3、气源：氧气、空气。

4、具有笑氧保护装置。

5、不使用机器时，机器可处于待机模式（睡眠模式）。

6、过面板直接切换通气模式。

7、电动电控呼吸机，最好可实现在无需驱动气体的紧急情况下，利用室内空气工作。

8、Apl阀：无需手动切换手动机控模式，智能电子切换。

9、潮气量设置：容控模式下最小设置值：≤20ml。

11、Peep值：从0mbar-20mbar。

12、呼吸频率：4-55bpm。

13、吸呼比：2：1-1：4，吸气平台时间：5%-60%吸气时间可调。

14、用户可选择的全自检或部分自检功能。

15、配备回路加热或冷凝装置，防止回路积水，温化回路内气体。

16、机械流量计， 0.2-12 l/min。

17、配主机生产厂家生产的1个七氟醚挥发罐；大加药量容量≥300毫升。

18、呼吸回路：整机死腔量不超过2.7升（包括呼吸机与呼吸回路）。

19、钠石灰吸收罐：单个钠石灰吸收罐，容量不小于1.5升。

20、呼吸模式：容量控制、手动通气、自主呼吸。

21、具有新鲜气体隔离技术，防止潮气量受新鲜气体的影响而出现气压伤，不依赖于流量传感器的监测。

22、具有动态顺应性补偿技术，不依赖于流量传感器的监测。

23、监测参数：潮气量、气道压、呼吸频率、分钟通气量、气道峰压和PEEP。

24、报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。