- 1、全自动核酸检测分析系统 1台

1、基本配置：全自动核酸检测分析系统主机箱1台、全自动核酸检测分析系统附件箱1台、控制电脑主机1台，显示器1台、设备支架1台、紫外线灯1台。

2、提取样本量：≤500ul

3、一次加载样本量≥50个，可连续进样。

4、可最多同时加载≥2种不同项目的试剂。

5、可流水线上样，带急诊功能，急诊样本可在100分钟内报告结果。

6、通过条码扫描自动识别样本，支持Code 128、Code 39 标准、Code 39 Full ASCII)、库德巴码等条码类型；

7、样本测量通道：8小时至少200个检测，24小时至少500个检测

8、可处理样品类型：尿液、拭子、粪便等

9、液体转移精度：10µl液体转移CV值≤10%

10、机械运行精度：≤0.5 毫米；

11、荧光检测参数：双通道，荧光检测重复性：≤5%

12、噪音排放：≤65 分贝（距离仪器 1 米处测得）

13、可配套有国家药品监督管理局注册证的新型冠状病毒核酸检测试剂盒使用。

14、软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。