- 2、快速实时荧光定量PCR仪 2台

1、反应灵敏度	10-1010Copies

2、荧光染料	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

3、通道数：四通道

4、光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

5、热盖温度范围：30-110℃

6、检测试剂：开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

7、温控范围	30℃-100℃

8、均匀性	≤±0.2℃

9、温控精度	≤±0.1℃

10、升温速率	≥8℃/s(MAX)

11、电源：250v，10A,

12、荧光强度检测重复性	CV≤3%

13、荧光线性：线性回归系数r≥0.995

14、样本容量：大于12孔,适应常规0.2ml 8联管及单管

15、仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)

16、软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

17、触控屏独立操作：LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

18、注册认证：NMPA认证

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。