- 8、牙科器械消毒机 1台

一、基本参数

1、灭菌室容积：≥24L (内径Ø250×520mm)

*2、额定工作压力：0.22MPa。

3、额定工作温度：134℃。

*4、灭菌温度选择：105～134℃。

5、计时时间选择范围：0～99分钟。

*6、灭菌室热均匀度：≤±1℃。

7、内胆容器由不锈钢材料SUS304/壁厚≥2.5mm制成。

8、功率/电源电压：1500W／AC220V，50Hz

9、不锈钢消毒盘：≥400×200×30mm(3件)；

10、整机外型尺寸：≥580×480×384mm;

11、毛重/净重:≤50Kg/45kg

二、性能参数

1、灭菌过程：

(1)自动进1.2L蒸馏水可连续消毒灭菌4～5次，灭菌循环快。

(2)操作简单，微机自动程序控制升温、灭菌、排汽、干燥过程，无须监管，使用方便。

(3)温度、时间数码管LED显示窗，全屏显示程序过程对话且蜂鸣提示。

2、设有蒸汽内循环系统，不向室外排放蒸汽，环境清洁干燥。

3、设有超温、超压自动保护装置：

（1）内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开，并蒸汽排放水箱内；

（2）内筒蒸汽温度≥138℃，电源自动切断；

（3）脱水过热时，加热管温度大于150℃，电源自动切断并断水报警。

（4）过电流，保护电流过载时电源断路器便自动切断电源,

4、灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，具有干燥功能。

5、灭菌室门有防护罩壳，防止操作人员烫伤。

6、产品必须具备医疗器械产品注册证，提供消毒许可相关证明。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。