- 3、血液分析仪 1台

★进口品牌

1、国际知名进口品牌全自动五分类血液分析仪

2、检测光源：半导体激光

3、检测原理：WBC总数计数，激光流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色RBC,PLT计数双鞘流技术+阻抗法，HGB测定SLS无氰化物血红蛋白检测法

4、幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)；

5、检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时；

*6、测试参数：≥24项报告参数。

*7、白细胞五分类检测模式及用血量：

全血模式用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类

末梢全血模式用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类

末梢预稀释模式用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类

*8、试剂系统：仅需稀释液、血红蛋白溶血素、白细胞溶血素、染色液四种试剂就能实现CBC+Diff五分类。

9、清洗液：仅需一种清洗试剂用于仪器的保养。

10、线性范围：WBC：0-400×109/L，RBC：0－8×1012/L

Hb：0-250 g/L，PLT：0-5000×109/L

*11、精密度：WBC：≤3%;RBC：≤1.5%;Hb：≤1.5%;PLT：≤4%

12、仪器数据存储量：≥8000个检测结果

13、报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能

14、质控和校准：提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统。

15、试剂管理：有试剂用量监测和提示功能。

16、操作系统及数据处理系统：	windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，中文报告单。

17、镜检提示功能：配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定。

18、进样模式：带自动穿刺进样器，有自动进样模式、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式

19、白细胞检测只需一个通道就能准确完成白细胞五分类。

20、所投产品需提供产品注册证，FDA、CE认证证书。，

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

保修2年，2小时响应，24小时到场。