18、手术照明灯 2台

1、照度： 140000lux（提供证明材料）

*2、色温：4500±250k  光斑直径：160-280（mm）

*3、照射深度：≥1200（mm）

4、亮度调节：十档连续调节

5、术者头部温升：≤2°

6、电压：220V±10%  50HZ±10%

7、输入功率：400w

8、灯泡功率：24V 150／150(W)

*9、主副灯自动切换：0.2秒

*10、显色指数：≥97%（提供证明材料）

11、六维关节360°

12、安装高度：2800-3100(mm)

13、产品必须具备医疗器械产品注册证、ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。