**5、口腔数字X光机 1台**

一、**基本配置**：球管1个，水平臂1个，剪刀臂1个，墙面安装组件1套，标准束光筒1个，有线控制器1个，说明书1套。

二、**技术参数**

1、发生器：恒定电压 （高压直流：65KV，变频：140-230kHz，典型值175 kHz）

\*2、球管电压：60或63或65kV

3、球管电流：6 mA 或7mA

\*4、焦点：0.4 mm （IEC60336标准）

5、总滤过：2 mm AI,

6、线压：220 VAC±10%，50/60 Hz±10%

7、熔断额定值：6A/220 VAC

8、曝光时间范围：0.02-1.0s

9、束光筒范围尺寸：圆 φ60mm，矩形35×45mm，

10、SSD（光源－皮肤距离）：300mm

11、重量:≤总重25kg

12、安装时需要墙面空间较小，可有多种安装方式，适用于任何的诊室格局。

13、智能化的预设程序：符合人体解剖学的多种预设程序，可实现智能化控制不同病人的曝光剂量和时间，并可以显示曝光剂量。

14、曝光时间在0.01或1.0秒之间选择，共分34档。

15、儿童模式或成人模式可选。

16、提供至少三种支撑臂臂长选择，无论诊室格局宽裕或紧凑，都能满足您的需要，充分贴近患者；

17、提供至少两种类型的束光筒选择，圆筒或方筒，可以实现对X光覆盖区域的理想控制。

18、高频直流发生器技术，高压稳定。

20、产品必须具备医疗器械产品注册证、ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。