**14、除颤仪 2台**

1、便携设计，加上电池电极片后整机重量≤2.0千克。

2、防尘防水级别：国家等级标准IPX4

\*3、裸机可承受≥1m 跌落冲击

4、整机只有一个按钮（开机按钮），开机按钮按下后自动打开机盖，同时播放语音提示。

5、有音量适中的中文语音和清晰的图示示或显示屏。

6、自动分析心律，需要除颤时自行电击，无需按电击按钮。

7、提供双相衰减指数（BTE）除颤波形的除颤电击，可针对病人阻抗进行电压和脉宽补偿。

\*8、对于成人首次放电不高于200J，第二次之后逐次递增输出能量，最高可以输出360J（投标文件中须提供产品说明书扫描件或影印件）

\*9、具有专用的儿童电极片，可将除颤能量衰减，对于儿童的输出能量逐次递增。

\*10、首次充电时间≤9秒

11、患者阻抗范围包括10-300欧

12、能够在分析心律期间检测可能影响心律评估的患者或操作者体位移动并发出语音警报.

\*13、工作温度0℃到 50℃极限储存温度可达到-40℃-70℃

14、有电子显示屏通过符号指示机器的状态，至少包括正常待机、机器故障和低电量状态

15、低电量提示系统，通过图形在液晶屏幕上显示，在低电量情况下可以放电至少6次

16、电极片至少可待机2年。

17、双电池保护系统，有充电棒持续给主机进行充电。

18、产品必须具备医疗器械产品注册证、ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。