**16、心电图机 5台**

1、噪声电平：≤15uVp-p

2、频率特性：0.05Hz-150Hz

3、时间常数：≥5S（提供检验报告证明）

4、输入回路电流：≤50nA

\*5、耐极化电压：≥±650mV（提供检验报告证明）

6、共模拟制比：≥105dB

\*7、心率测量范围应为≥30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

8、具有自动、手动、节律三种显示功能。

9、记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。

10、灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。（提供检验报告证明）

11、≥10英寸TFT触摸屏。

12、支持手写中文输入（提供检验报告证明）。

13、可回顾10分钟的12导联心电波形（提供检验报告证明）。

14、可存储≥10000份病例。

15、具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

16、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

17、支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。

18、具有待机自动唤醒，定时关机功能。

19、支持内置WIFI模块。

20、通过CFDA、CE认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。