23、折叠式多功能病床  20张

一、标准配置:

1、床体四角配软性防撞胶，配六个输液架插座，钢管整体成型；
2、床垫采用3公分椰丝3公分高强度海绵制成 
3、配备：床垫+输液架+餐板+铝合金护栏+双面大轮+ABS床头床尾

二、尺寸规格:

1、整床尺寸≥2060(±10mm)×900(±10mm)×500-700mm(±10mm)，

2、铝合金5档护栏。

三、功能:

1、三摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-75°（±2°），腿部升降：35-65°（±2°），床面高度调节：500-700mm(±10mm)；

四、结构:

1、双层稳固结构：床体+整体底座，分别采用30×60×1.2mm、25×50×1.2mm矩型钢管，床体静态最大载重≥300kg，床体动态最大载重≥205kg。

2、腹部自延位减压：采用自延位减压床板，使床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势。

五、部件:

1、采用“双向到位无极限保护”螺管，背部螺管内置精铜螺母；双向到位保护功能。

2、ABS摇手采用注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，防滑设计，加长加粗用材，具有两级到位开合防夹手设计。

3、流线型ABS床头尾板（高低搭配）；内置钢管加固结构，牢固结实；暗藏锁定开关，拆卸方便；床尾板可选配病历卡插座；

4、弯管护栏,下座隐藏倒置结构，六支铝合金弯管支柱，高强度；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以3mm厚冷扎钢板护栏下座。

5、双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型；四轮刹车，双边抓地，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料。

6、床板采用1.0mm冷扎钢板。

六、提供全套检测资料。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收。