- 31、电热压力蒸汽消毒器

1、灭菌有效容积：24L（φ250×470mm）

*2、额定工作压力：0.22MPa

*3、额定工作温度：134℃

4、最高工作温度：136℃

*5、热均匀度：≤±1℃

6、计时选择范围：0～99min

7、温度选择范围：105～134℃

8、功率/电源电压：2000W /AC220V 50Hz

9、外形尺寸：≥675×470×400（mm）

10、毛重/净重：≤58Kg/53Kg

11、具备三次脉动式预真空及后真空干燥功能，器械剩余湿度<0.2%。

12、液晶显示工作状态，触摸式按键。

13、真空度可达-0.8bar，适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、多孔及内部有管路的器械消毒灭菌;

14、全程电脑控制，模块化简易操作界面。

15、具备BOWIE&DICK测试，用于蒸汽穿透力的检测。

16、具备真空度测试，随时保证检测真空性能。

17、快速独立蒸汽发生器。

18、内置微型打印机，可详细记录灭菌数据。

19、具有安全阀、手动安全门锁，压力锁紧系统，故障自检，超温超压自动保护。

*20、可灭活艾滋（HIV），乙肝(HBV)、疯牛病毒及芽孢杆菌。（提供检验报告）

21、超温自动保护：超过设定温度，自动切断加热电源。

22、超压自动保护：超过设定压力，安全阀自动打开泄压。

23、门安全联锁装置：当门未关闭到位，灭菌器不能启动程序；当内室有压力时，门无法打开。

24、断水保护装置：未加水或在使用过程中出现缺、断水现象时，能自动断电保护并发出声响报警。

25、提供相关卫生许可证书。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。