- 33、高压灭菌锅 3台

1、整机全部用优质不锈钢特制，

2、灭菌有效容积50L

*3、额定工作压力0.22MPa

*4、额定工作温度134℃

*5、热均匀度≤±1℃

6、计时选择范围0～99min或0-99hour59min

7、温度选择范围 105～134℃

8、功率：3000W，电源电压：AC220V.50Hz

9、产品特性：设有自动进水、灭菌、计时、干燥、排汽全自动功能

10、安全特能：

（1）内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能

（2）断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放

11、外形尺寸：≥650×410×1140（mm）

12、重量：毛重≤102Kg，净重≤83Kg

13、安全可靠全自动程序操作控制且LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制，具有器械、敷料、液体、固定模式，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，

14、设有对蒸汽控制温度105～134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。

15、设有计时器，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。

16、设有灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。

17、机电加热元件为外置蒸汽发生器，热效率高，电源电压为AC220V。

18、设有超温、超压自动保护装置：

19、装有开启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。

20、开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；

*21、发生器装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。