**4、血液气体分析仪 1台**

**★原装进口**

\*1、测量参数:pH、pCO2、pO2、K+ 、Na+、Ca2+ 、Cl- 、Glu 、Lac、tBil、ctHb、SO2、FO2Hb、FCOHb 、FMetHb、FHHb、FHbF

\*2、计算参数：pH(T) 、pCO2(T)、cHCO3–(P)、cHCO3–(P,st)、p50(T)、p50(st)、pO2(a/A,T)、Anion Gap(k+)、

pO2(x) or px、BO2、RI、Qx、sO2、pO2(a/A)、ctO2(a-v– )、pO2(A)等47项。

3、标本:

（1）适合于全血，动脉，混合静脉，毛细管血标本的测定；

（2）全参数测定时标本用量≤65µl;

（3）海拔高度：海平面到3000米。

4、进样方式：无需适配器可完成注射器、毛细管和安瓿进样。

\*5、测量速度：

（1）每份标本进样后≤35秒完成测定全部参数并打印报告；

（2）循环时间≤60秒。

6、仪器定标：

（1）全自动定标；

（2）气体定标（保障pCO2、pO2的定标）；

（3）全定标和单独定标可选择，间隔可选；

（4）自动定标最大间隔≥4小时。

7、卡包分离式耗材，上机使用寿命≥30天。

\*8、具有内置的全自动质控系统，具有手动及自动两种模式；

9、原厂专业质控品，Levey Jennings质控图表；

10、具有自动质控温度校正功能；

11、能提供原厂4个水平以上的质控液。

12、各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

13、软件：WINDOWS XP 操作系统。

14、硬件：彩色液晶触摸屏幕；原厂中文界面、快捷菜单；内置热敏打印机，可设置自动打印；内置整合条形码扫描仪；有USB接口，鼠标接口,键盘接口,串行端口（RS232），RJ45以太网接口。

15、直交流两用。

16、提供所投产品注册证，FDA、CE认证证书。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。