- 麻醉机 1台

1、适用范围：成人、儿童。

2、驱动方式：气动电控。

*3、≥7英寸显示屏、宽视角LCD显示，带触摸屏。

4、呼吸模式：A/C、MAN、Stanbay。

5、图形显示波形：压力-时间，流速-时间；压力-容量环，流速-容量环。

6、流量计：氧笑四管流量计；O 2、N2O四管流量计0-10L/min，带联动装置，保证氧浓度不低于25%。

7、快速供氧：25L/min-75L/min。

8、电源：AC100-240V ，50/60Hz

9、备用电池：锂电池，供电时间≥120分钟。

*10、潮气量：≥20-1500ml；呼吸频率：≥0-100bpm；A/C吸呼比：10:1~1:10。

11、压力上限：1～99cmH2O可调且气道压力超过设定上限时报警，并由吸气相转到呼气相；压力下限：1～98cmH2O可调。

12、Pmax：20～70cmH2O可调；压力触发： 0～20cmH2O；流速触发：0～20L/min。

*13报警功能：气道压力高报警、气道压力低报警、潮气量高报警、潮气量低报警、呼吸频率高报警、呼吸频率低报警、分钟通气量高报警、分钟通气量低报警、窒息报警、交流断电报警、低气源报警。

14、可监测参数：呼出潮气量、吸入潮气量，呼吸频率、自主呼吸频率、分钟通气量、自主分钟通气量、气道峰压、气道平均压力。

15、报警静音：≤120秒。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。