- 32、消毒设备 2台

1、材质：整机全部用优质不锈钢特制。

*2、灭菌有效容积：35L

*3、最高工作压力≤0.22MPa

4、最高工作温度≥134℃

*5、热均匀度≤±1℃

6、计时控制范围0～99min或0-99hour59min

7、压力温度控制范围105～134℃

8、功率：2500W，电源电压：AC220V.50Hz

9、设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能

10、安全特能：

*（1）断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放

（2）内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能

11、≤外形尺寸450×450×1010 (mm)

12、重量：毛重≤72Kg, 净重≤56Kg

13、器械、敷料、液体为固定模式，自定义可自由设置。

14、设有计时显示，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。

15、设有灭菌室内冷空气自动泄出装置，确保灭菌效果。

16、本机电加热元件为浸入式电热管，热效率高，电源电压为AC220V。

17、设有超温、超压自动保护装置：

18、装有全启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。

*19、开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；

20、装有过热保护器，在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。

21、装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。

22、提供相关卫生许可证书。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。