21-1.除颤仪 2台

- 主要配置：

- 除颤仪主机 1台、心电导联线1套、除颤手柄1套

- 技术参数：

- 1.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 2.支持中文操作界面。

- 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

- 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 6.除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

- 8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 9.开机时间≤3s。

- 10.充电至200J≤4s。

- 11.标配1块外置智能锂电池，200J除颤≥300次。

- 12.具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

- 13.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

- 14.支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

- 15.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

- 16.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 17.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

- 18.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。