20.内窥镜冲洗系统 1台

- 一.基本配置：内窥镜冲洗系统 SFP-100S 1台、冲洗管道 ST-100S 1套、负压瓶 4L PC瓶 1个

- 二、技术参数

- 1.内窥镜冲洗系统 利用冲洗液体对腔体进行加压使其膨胀，从而达到腔镜检查和维持手术中可视空间及腔内冲洗作用及同时具备独立负压吸引功能的设备。

- 2.外接电源/输入功率：a.c.220V  50Hz/200VA

- 3.安全类型： I类BF型

- ★4.运行模式： 连续运行，冲洗与吸引一体机并能同时独立运行。

- 5.冲洗压强调节范围： 15 mmHg～700 mmHg

- 6.冲洗压强准确性： ＜50mmHg时，允差为±5mmHg ,≥50mmHg时，允差为±10%

- 7.冲洗流量调节范围： 10 mL/min～1500 mL/min

- 8.冲洗流量准确性 ≥100mL/min时，流量设置的允差为±10%；＜100mL/min时，流量设置的允差为±10mL/min

9.吸引压强调节范围： 100 mmHg～500 mmHg

- 10.吸引压强准确性 允差为±10%

11.吸引流量调节范围： 1 L/min ～15L/min

12.吸引流量准确性：允差为±10%

- ★13.冲洗管道 ：挤压部分的耐久性，以运行3h停1h的周期，可进行至少20个周期；牢固性，承受15N的静态轴向拉力15s不脱开；滚压管路的内径,内径为7.0mm，允差应为±0.33mm；消毒耐受性:采用温度为121℃的饱和蒸汽，每次持续15min ，可进行至少20次。

- ★14.控制开关：系统冲洗管路的气压室部分一旦脱离正常位置，系统的冲洗功能应立即停止工作，回到待机状态

- 15.储存湿度≤93﹪RH

16.噪音 ≤70db

- 17.使用期限 5年

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。