附件2

技术参数

一、项目背景

我单位内科楼、外科楼各科室现用的护理呼叫系统分别于2012年、2013年安装并使用至今，因该系统维保已过期、硬件设备使用年限长、故障频发、维修成本较高，且原系统整体运行的稳定性、时效性较差，导致相关科室护理工作上存在严重的安全隐患。现计划引进一套基于先进成熟的TCP/IP网路技术、性能稳定、实时性强、集成度高的病区护理呼叫系统，对内、外科楼所有病区的呼叫系统进行重建。新系统依托主流的医疗信息技术，实现患者信息管理、医护信息管理、呼叫综合管理、数据统计、应用扩展和数据共享等功能；并结合护理管理平台，实现病区内医护患数据的互联互通，保障医疗信息的及时性、一致性和全面性，更有效地保障护理质量安全，优化医护服务与管理工作流程，进一步提高医护工作精准度，改善患者就医体验，提高患者满意度。

二、项目总体设计要求

内外科楼病区护理呼叫系统主要包含医护分机、床头分机及呼叫手柄、门口分机、卫生间紧急呼叫分机、走廊液晶显示屏等终端设备；专科ICU探视对讲系统主要包含ICU探视管理主机、ICU探视家属分机和ICU探视病床分机等终端设备。整套系统实现多个场景下的信息实时交互，实现患者信息管理、医护信息管理、呼叫信息管理、数据统计、人机交互、应用扩展、数据共享等功能；所有设备支持7*24小时连续运行，系统维护时不影响其他设备正常使用。

输液室无线呼叫系统为独立的单机系统，主要包含无线呼叫主机、无线呼叫器等终端设备。

三、项目技术参数及要求

1、硬件设备参数要求及数量

1.1 医护分机

1）基于Android操作系统，支持TCP/IP网络通讯方式，支持标准RJ45接口、蓝牙和WIFI无线网络接口；

2）CPU≥4核，主频≥1.5GHz，内存≥2+16G，支持2.4G/5G双频wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）采用≥13寸高清液晶显示屏，分辨率≥1920*1080像素，支持多屏显示，可个性化设置主界面病区的综合信息；

5）支持桌面台式或壁挂式安装；

6）支持多点触控和全屏触摸操作；

7）支持显示并语音播放呼叫的病床号，可滚动排队显示多个呼叫信息，排队规则可个性化设置；支持循环播报和间隔播报，播报次数可个性化设置；

8）支持免提操作,也可使用手柄听筒进行对讲操作；

9）支持呼叫接听、挂断、呼叫等待操作，通话中可设置等待提示语音；

10）支持病区广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作；

11）支持显示床位一览表，可选择床位呼叫至对应的床头分机进行对讲操作；

12）支持不间断呼叫功能，可显示多路床头分机呼叫的同时记忆保持，并在医护分机待机、通话、广播状态下，床头分机均能正常呼入；

13）支持显示当前病区的历史呼叫记录，包括呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等；

14）支持查看并显示护士查房处置后所在具体病房号、病床号；

15）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

16）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

17）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.2 床头分机及呼叫手柄

1）基于Android操作系统，支持TCP/IP网络通讯方式，支持标准RJ45接口、蓝牙和WIFI无线网络接口，具备扬声器；

2）CPU≥4核，主频≥1.0GHz，内存≥1+8G，支持2.4G wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）采用≥7寸高清液晶显示屏，分辨率≥1024*600像素，支持多屏显示，可个性化设置主界面患者综合信息；

5）支持设备带嵌入式安装；

6）支持多点触控和全屏触摸操作；

7）支持与医护分机、门口分机的双向呼叫和对讲，支持呼叫增援、呼叫转移、呼叫清除等功能；

8）支持护士查房处置和定位功能，可提示、记录护士所在病房、病床的具体位置及时间；

9）呼叫手柄带功能按键和照明灯，便于患者夜间活动；呼叫手柄带镶嵌底座可固定在病床或者床头墙壁，手柄线长度确保患者能触及到；

10）支持消息、语音及弹窗提醒，具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费、服药、手术、检查、检验提醒及信息变更等提醒；

11）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

12）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

13）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.3 门口分机

1）基于Android操作系统，支持TCP/IP网络通讯方式，支持标准RJ45接口、蓝牙和WIFI无线网络接口，具备扬声器；

2）CPU≥4核，主频≥1.0GHz，内存≥1+8G，支持2.4G/5G双频wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）采用≥13寸高清液晶显示屏，分辨率≥1920*1080像素，支持≥3色门灯一体化设计，支持多屏显示，支持个性化设置主界面综合信息；

5）支持墙面壁挂式安装；

6）支持多点触控和全屏触摸操作；

7）支持与床头分机、医护分机的双向呼叫和对讲，支持呼叫转移、呼叫清除等功能；

8）支持显示≥6个医护人员照片信息，可根据使用方需求进行个性化定制；

9）支持通过护理键显示护士进入、离开病房等状态，支持复位功能，可个性化设置门灯显示颜色；

10）支持显示基础呼叫、紧急呼叫、增援呼叫等不同呼叫信息，可个性化设置门灯显示颜色和闪烁方式；

11）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

12）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

13）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.4 卫生间紧急呼叫分机

1）支持TCP/IP网络通讯方式；

2）支持单独供电或POE供电方式；

3）支持墙面86盒安装；

4）支持呼叫按键及拉绳设计，支持取消呼叫功能，便于患者出现紧急情况进行操作；

5）支持声光报警提示，支持广播提醒，便于医护人员快速响应；

6）采用内部防水设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

1.5 走廊液晶显示屏

1）采用≥25寸双面一体化液晶显示屏显示，分辨率≥1920*540像素，支持显示≥2行*10个汉字；

2）CPU≥4核，主频≥1.0GHz，内存≥1+8G，支持2.4G/5G双频wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）支持病区走廊悬挂式安装；

5）支持显示日期、时间、处置定位、温馨提示等内容；

6）具备扬声器，支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报；

7）支持显示≥2条呼叫信息，可根据使用方需求个性化设置；

8）支持循环、滚动显示多个呼叫信息，增援呼叫和紧急呼叫时优先显示呼叫信息；

8）支持自动校准北京时间或服务器时间；

9）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

10）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

11）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.6 ICU探视管理主机

1）基于Android操作系统，支持TCP/IP网络通讯方式，支持标准RJ45接口、蓝牙和WIFI无线网络接口；

2）CPU≥4核，主频≥1.5GHz，内存≥2+16G，支持2.4G/5G双频wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）采用≥13寸高清液晶显示屏，分辨率≥1920*1080像素，支持多屏显示，可个性化设置主界面病区综合信息；

5）支持桌面台式或壁挂式安装；

6）支持多点触控和全屏触摸操作；

7）支持语音播报，可个性化设置播报内容；

8）支持双向可视对讲操作，摄像头像素≥1300万像素；

9）支持显示床位一览表，可选择床位呼叫至对应的探视病床分机进行可视对讲操作；

10）支持免提操作，也可使用手柄听筒进行可视对讲操作；

11）支持接听探视家属分机的呼叫并转接至相应的探视病床分机进行可视对讲；

12）支持对所有探视病床分机进行定时广播；

13）支持控制病区门锁开闭，扩展实现门禁管理；

14）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

15）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

16）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.7 ICU探视家属分机

1）基于Android操作系统，支持TCP/IP网络通讯方式，支持标准RJ45接口、蓝牙和WIFI无线网络接口；

2）CPU≥4核，主频≥1.5GHz，内存≥2+16G,支持2.4G/5G双频wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）采用≥13寸高清液晶显示屏，分辨率≥1920*1080像素，支持多屏显示，可个性化设置主界面病区综合信息；

5）支持桌面台式或壁挂式安装；

6）支持多点触控、全屏触摸或者按键操作；

7）支持与ICU探视管理主机、ICU探视病床分机的双向可视对讲操作，摄像头像素≥1300万；

8）支持免提操作，也可使用手柄听筒进行可视对讲操作；

9）支持一键视频呼叫至ICU探视管理主机；

10）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

11）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

12）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.8 ICU探视病床分机

1）基于Android操作系统，支持TCP/IP网络通讯方式，支持标准RJ45接口、蓝牙和WIFI无线网络接口，具备扬声器；

2）CPU≥4核，主频≥1.5GHz，内存≥2+16G,支持2.4G/5G双频wifi；

3）支持单独供电、POE供电、集中供电三种方式；

4）采用≥13寸高清液晶显示屏，分辨率≥1920*1080像素，支持多屏显示，可个性化设置主界面患者综合信息；

5）支持悬臂支架安装方式，配套的悬臂支架支持升降和360度旋转，可在任意位置、任意角度悬停，可将线材隐藏式固定在支架臂内；

6）支持多点触控和全屏触摸操作；

7）支持与ICU探视管理主机、ICU探视家属分机的双向可视对讲操作，摄像头像素≥1300万；

8）支持一键视频呼叫至ICU探视管理主机，支持呼叫增援、呼叫清除等功能；

9）支持护士查房处置和定位功能，可提示、记录护士所在病床的位置及时间；

10）呼叫手柄带功能按键和照明灯，便于患者夜间活动；呼叫手柄根据使用方需求固定在悬臂支架中；

11）支持消息、语音及弹窗提醒，具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费、服药、手术、检查、检验提醒及信息变更等提醒；

12）支持线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能；

13）支持调节系统通话音量，音量可根据不同时段自动调节；

14）支持调节显示屏亮度，亮度可根据不同时段自动调节。

1.9 POE交换机

1）交换容量：≥336Gbps；

2）包转发率：≥120Mpps；

3）管理端口： 1个Console口；

4）固定端口：支持48*10/100/1000 Base-T 以太网端口，支持4*1000 Base-X SFP光口；

5）电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式；

6）以太网：支持IRF2，支持LLDP，静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

7）VLAN：支持802.1Q，支持≥1千个VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持VLAN映射；

8）QOS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持对端口双向速率限制；

9）ACL：支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL；

10）安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH，为用户登录提供安全加密通道，支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、协议报文等攻击功能，支持MAC地址限制，支持IP＋MAC+PORT绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持广播报文抑制；

11)系统管理：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3,支持Sflow，支持NQA，支持NTP时钟，支持系统工作日志；

12）输入电压：额定电压范围：100V～240V AC，50～60Hz；

13）运行环境温度：最低温度≤-5℃，最高温度≥45℃。

1.10 交换机机柜

1）9U网络机柜，带门锁；

2）支持485mm（标准19英寸设备）安装宽度，支持安装POE交换机数量≥3台；

3）满足IP20防护等级；

4）支持壁挂或落地安装，底部、背板均有敲落孔；

5）采用SPCC优质冷轧钢板，镀锌方孔条；表面耐指纹、耐磨、耐腐蚀，酸洗、防锈磷化、静电粉末喷涂、绿色、环保、无异味；

6）支持带高频率透气孔的顶板，方便通风散热；

7）采用钢化玻璃门，两侧板及背板均可打开；

8）包含顶盖散热排气风扇、钢螺母、固定层板、5位输出万能电源插座等标准配置。

1.11 服务器

1）2U机架式服务器，国内知名品牌；

2）处理器：配置≥2颗英特尔至强银牌系列CPU，单颗主频≥2.3G Hz，核数≥10C，芯片发行日期在2019年之后；

3）内存：≥64GB RDIMM DDR4，内存插槽总数≥16个；

4）硬盘：≥8TB以上，支持SAS,SATA,SSD混合硬盘；

5）支持≥9个PCIe插槽；

6）RAID卡磁盘阵列卡，支持RAID0\1\5\6\10\50等，支持Cache电容保护；

7）网卡控制器：集成双口千兆网卡；

8）电源和其它部件：配置≥2个550W交流热插拔冗余电源，含机架导轨等机架安装配件；

9）支持服务器自动重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的预检测；

10）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

11）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

12）系统支持：可支持Microsoft Windows Server 2008及以上、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Enterprise Linux、CentOS、VMware ESX Server/ESXi 6.0及以上等服务器操作系统。

1.12	其他配套设备、配件、线材、辅材

项目配套及所需的其他设备、配件、线材、辅材均由供应商提供。

1.13 输液室无线呼叫主机

1）外置天线，信号可覆盖到整层区域；

2）支持单独供电方式；

3）支持悬挂安装或者桌面台式安装；

4）支持双面显示一组两位/三位/五位数字；

5）支持显示呼叫号码，多人呼叫时先后次序循环显示；无人呼叫时显示日期和时间；

6）支持设置呼叫号码的显示时间、呼叫时长和语音播报次数；

7）具有功放插口，可选择设置呼叫铃声；

8）配有手持遥控器，支持注册及删除呼叫号码；

9）支持绑定无线呼叫器数量≥300个；

10）支持自动校对北京时间。

1.14 输液室无线呼叫器

1）内置天线，信号可覆盖到整层区域；

2）内置供电电池，电池寿命≥12个月；

3）支持粘贴安装；

4）支持实体或触控按键呼叫方式，呼叫时有提示灯显示；

5）支持呼叫号码自主设置，重复利用性强；

6）采用内部防水设计，安全稳定性高。

1.15 系统终端设备数量汇总

1）外科楼病区护理呼叫系统终端设备数量汇总

| 楼层 | 科室 | 医护分机 | 床头分机及呼叫手柄 | 门口分机 | 卫生间紧急呼叫分机 | 走廊液晶显示屏 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4F | 乳腺科 | 1 | 36 | 14 | 14 | 3 |  |
| 5F | 肿瘤科 | 1 | 52 | 17 | 17 | 3 |  |
| 6F | 儿科 | 1 | 39 | 13 | 13 | 3 |  |
| 7F | 眼科 | 1 | 39 | 15 | 15 | 3 |  |
| 8F | 耳鼻咽喉头颈外科二区 | 1 | 38 | 16 | 16 | 3 |  |
| 9F | 耳鼻咽喉头颈外科一区 | 1 | 47 | 16 | 16 | 3 |  |
| 10F | 全科医学科 | 1 | 30 | 16 | 16 | 3 |  |
| 11F | 烧伤整形外科 | 1 | 40 | 16 | 16 | 3 |  |
| 12F | 创伤骨科 | 1 | 50 | 17 | 17 | 3 |  |
| 13F | 脊柱外科 | 1 | 52 | 17 | 17 | 3 |  |
| 14F | 关节外科 | 1 | 44 | 15 | 15 | 3 |  |
| 15F | 运动医学科 | 1 | 52 | 17 | 17 | 3 |  |
| 16F | 妇科 | 1 | 45 | 15 | 15 | 3 |  |
| 17F | 产科 | 1 | 20 | 9 | 9 | 3 |  |
| 18F | 产科家化病房 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 |  |
| 19F |  | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 |  |
| 合计（单位：台） |  | 16 | 600 | 229 | 229 | 48 |  |

外科楼共16个病区，所有病区中配套的门口分机和卫生间紧急呼叫分机的数量一致，配套的床头分机和呼叫手柄的数量一致。

2）内科楼病区护理呼叫系统终端设备数量汇总

| 楼层 | 科室 | 医护分机 | 床头分机及呼叫手柄 | 门口分机 | 卫生间紧急呼叫分机 | 走廊液晶显示屏 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 皮肤科 | 1 | 30 | 11 | 11 | 3 |  |
| 2F | 内分泌科二区 | 1 | 37 | 14 | 14 | 3 |  |
| 3F | 内分泌科一区 | 1 | 40 | 14 | 14 | 3 |  |
| 4F | 呼吸与危重症科二区 | 1 | 47 | 15 | 15 | 3 |  |
| 5F | 呼吸与危重症科一区 | 1 | 45 | 16 | 16 | 3 |  |
| 6F | 消化内科一区 | 1 | 35 | 15 | 15 | 3 |  |
| 7F | 消化内科二区 | 1 | 45 | 17 | 17 | 3 |  |
| 8F | 消化内科三区 | 1 | 46 | 17 | 17 | 3 |  |
| 9F | 血液科四区 | 1 | 41 | 15 | 15 | 3 |  |
| 10F | 血液科三区 | 1 | 41 | 15 | 15 | 3 |  |
| 11F | 血液科二区 | 1 | 37 | 16 | 16 | 3 |  |
| 12F | 血液科一区 | 1 | 29 | 14 | 14 | 3 |  |
| 合计（单位：台） |  | 12 | 473 | 179 | 179 | 36 |  |

内科楼共12个病区，所有病区中配套的门口分机和卫生间紧急呼叫分机的数量一致，配套的床头分机和呼叫手柄的数量一致。

3）医技综合楼核医学科病区护理呼叫系统终端设备数量汇总

| 楼层 | 科室 | 医护分机 | 床头分机及呼叫手柄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1F | 核医学科 | 2 | 12 |  |

4）专科ICU探视对讲系统终端设备数量汇总

| 楼层 | 科室 | ICU探视 管理主机 | ICU探视 家属分机 | ICU探视 病床分机 | 配套悬臂 支架 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科楼5F | 呼吸与危重症科一区监护室 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |
| 内科楼6F | 消化内科一区 监护室 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 合计（单位：台） |  | 2 | 2 | 18 | 18 |  |

5）其他硬件设备数量汇总

| 楼层 | 服务器 | POE交换机 | 交换机机柜 | 其他配套设备、配件、线材、辅材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内、外科楼 （单位：台） | 2 | 80 | 28 | 一批，按需配备。 |  |

6）输液室无线呼叫系统

| 楼层 | 无线呼叫主机 | 无线呼叫器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊楼2F小儿科门诊输液室（单位：台） | 1 | 35 | 提供70个备用电池。 |

2、软件系统功能参数及要求

2.1 病区护理呼叫系统

★1）基础呼叫功能

患者通过床头分机呼叫至护士站，医护人员通过医护分机呼叫至病区内任何一个床头分机，支持双向呼叫对讲，支持各分机终端联动显示呼叫信息，要求通话语音质量清晰，无杂音和回音。

2）紧急呼叫功能

患者通过卫生间紧急呼叫分机呼叫至护士站，单向呼叫方式，优先级别高于普通呼叫，支持各分机终端联动显示紧急呼叫信息。

3）增援呼叫功能

医护人员在病房通过床头分机一键增援呼叫至护士站，单向呼叫方式，优先级别高于普通呼叫，支持各分机终端联动显示增援呼叫信息。

★4）广播呼叫功能

医护人员通过医护分机对病区内所有门口分机、床头分机进行广播呼叫，支持分区广播、喊话广播、MP3文件广播、定时广播等方式，要求通话语音质量清晰，无杂音和回音。

5）呼叫规则设置

呼叫规则默认按照时间先后次序显示，可根据病人病情、护理级别等个性化设置呼叫规则等。

★6）呼叫转移功能

支持呼叫转移到病房，医护人员在病房可将其他病房的呼叫转移到该病房床头分机接听并对讲；支持双向呼叫对讲，要求通话语音质量清晰，无杂音和回音。

支持呼叫转移到走廊，医护人员在病区走廊可通过门口分机接听其他病房的呼叫；支持双向呼叫对讲，要求通话语音质量清晰，无杂音和回音。

★7）处置定位功能

床头分机支持查房处置功能，门口分机支持护理定位功能，支持各分机终端联动显示位置信息，系统自动记录医护人员当前所在的病房号和床号；支持处置定位信息的统计分析、图文报表、数据导出等。

8）病区护理呼叫系统终端信息发布

①医护分机信息发布

主界面支持自动获取科室病区、护理单元、科室主任、护士长、住院人数等相关信息，显示当前日期和时间，支持分机终端呼叫铃声、显示界面的个性化定制, 支持选择或定制多种主题风格页面，可自定义更换主题设置，可自定义更换背景图片等；

支持手动滑动翻页显示，自动获取显示病区床位一览表等信息；

支持医护分机数据展示的个性化设置。

②床头分机信息发布

主界面支持自动获取显示科室病区、护理单元、床号、ID号、患者姓名、性别、年龄、科室主任、护士长、主管医生、责任护士、护理级别、饮食方式、费用类别、病情、陪护、入厕方式、计量方式、隔离情况、过敏情况、风险评估、诊断信息、是否加床等相关信息，同时显示特殊注意事项（如绝对卧床、特殊卧位、记出入量、控制输液滴速等），支持选择或定制多种主题风格页面，可自定义更换主题设置，可自定义更换背景图片等；

支持手动滑动翻页显示，自动获取显示医院和病区信息概况、健康宣教、费用查询（每日清单、总费用、预交金等）、检查预约、手术安排、医嘱用药、检验、医院导航、微信公众号、满意度评价等信息；

支持床头分机数据展示的个性化设置。

③门口分机信息发布

主界面支持自动获取显示科室病区、护理单元、房号、床号范围、军人病房及普通病房标识、科室主任、护士长、主管医生、上级医生、责任护士等相关信息和多个医护人员照片，支持选择或定制多种主题风格页面，可自定义更换主题设置，可自定义更换背景图片等；

支持手动滑动翻页显示，自动获取显示医院和病区信息概况、健康宣教、当前病房患者床号、姓名、护理级别等相关信息；

支持门口分机数据展示的个性化设置。

9）动态数据提醒

支持自动更新患者入院、转科、换床、出院等相关数据；

支持对检查预约、手术安排等通知信息进行实时提醒；

支持对住院欠费、体征异常、过敏等情况进行实时提醒；

支持对护理高危床位进行提醒，如跌倒、坠床、压疮、导管等。

10）医院及病区信息概况

支持对医院、病区信息概况进行录入、发布、查询、删除等操作，字数≥2000字，内容可根据各科室进行自定义设置。

11）健康宣教

支持对健康宣教内容进行录入、发布、查询、删除等操作，宣教内容支持文字、图片、音频、视频等格式。

12）床位一览表

支持动态显示患者床位一览表，显示患者基本信息、护理信息、空床信息等相关信息，支持护理级别显示颜色自定义设置；

支持保护患者隐私，如隐藏患者姓名的第二个字；

支持动态显示患者的护理标识以及风险评估详情，如患者的护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型、跌倒坠床高危、压疮高危等。

13）病房一览表

支持显示病房一览表，显示病房编号、军人病房、男女病房、医护人员等相关信息，可编辑上传医护人员工作照片；

支持随意切换军人病房和普通病房；

支持查看病房及病床使用情况。

14）权限配置

系统权限支持划分为3类用户角色：管理员角色、护士站角色、院领导角色。

- 管理员角色功能

支持对系统的护理单元信息、角色权限、用户信息、护理级别等进行统一管理，支持远程在线升级。

- 护士站角色功能

支持对病房、床位一览表、单个病房、病床设置、医护人员信息、呼叫记录、呼叫选项等进行设置，可根据使用需求对各分机终端运行参数进行配置；

支持房间信息和床位信息的配置，可根据使用需求设置床位号和房间号格式；

支持对健康宣教、医院科室简介模块的设置；

支持对系统呼叫、振铃、存储、床头分机功能、门口分机功能等参数进行设置；

支持查询、统计患者呼叫记录、处置定位记录。

- 院领导角色功能

支持对病区的呼叫记录、各房间呼叫量、每日呼叫量、各时段呼叫量、处置及时率数据进行统计；

支持对呼叫信息进行呼叫量统计（日、月、年）、各科室呼叫总量、各房间呼叫对比；

支持对各病区护理单元呼叫量、入住率、呼叫响应、满意度评价等数据进行统计。

2.2 专科ICU探视对讲系统

系统用于内科楼部分专科ICU重症患者的探视，支持视频对讲和语音通话功能，在护士站设置ICU探视管理主机，探视区设置ICU探视家属分机，病床设置ICU探视病床分机。

1）探视转接功能

支持通过ICU探视家属分机即向ICU探视管理主机发出探视请求，护士接听后首先询问需要探视的患者，然后转接到患者对应的ICU探视病床分机，要求通话语音质量清晰，无杂音和回音。

2）探视计时功能

支持对整个探视过程的时间进行计时，时间精确到秒；方便护士随时掌握患者的探视时间，及时提醒家属并终止探视。

3）监听插话功能

支持对整个探视过程进行监控，对家属不恰当的行为进行语音干预或随时中断。

4）实时监控功能

支持护士通过ICU探视管理主机查看病床患者，随时查看患者的实时情况，发现异常及时解决。

5）探视对讲功能

患者通过探视病床分机呼叫至护士站，医护人员通过探视管理主机呼叫至病区内任何一个探视病床分机，支持双向可视呼叫对讲，要求通话语音质量清晰，无杂音和回音。

6）录音录像功能

支持对整个探视过程实时录音和录像，通过软件客户端录像管理模块按日期、时间查找探视的存储视频，视频存储时间不少于3个月。

7）专科ICU探视对讲系统终端信息发布

①ICU探视管理主机信息发布

主界面支持自动获取科室病区、护理单元、科室主任、护士长、住院人数等相关信息，显示当前日期和时间，支持分机终端呼叫铃声、显示界面的个性化定制, 支持选择或定制多种主题风格页面，可自定义更换主题设置，可自定义更换背景图片等；

支持手动滑动翻页显示，自动获取显示病区床位一览表等信息；

支持ICU探视管理主机数据展示的个性化设置。

②ICU探视病床分机信息发布

主界面支持自动获取显示科室病区、护理单元、房号、床号、ID号、患者姓名、性别、年龄、科室主任、护士长、主管医生、责任护士、护理级别、饮食方式、费用类别、病情、陪护、入厕方式、计量方式、隔离情况、过敏情况、风险评估、诊断信息、是否加床等相关信息，同时显示特殊注意事项（如绝对卧床、特殊卧位、记出入量、控制输液滴速等），支持选择或定制多种主题风格页面，可自定义更换主题设置，可自定义更换背景图片等；

支持手动滑动翻页显示，自动获取显示医院和病区信息概况、健康宣教、费用查询（每日清单、总费用、预交金等）、检查预约、手术安排、医嘱用药、检验、医院导航、微信公众号、满意度评价等信息；

支持ICU探视病床分机数据展示的个性化设置。

- ICU探视家属分机信息发布

主界面支持自动获取显示科室病区、护理单元、科室主任、护士长、主管医生、上级医生、责任护士等相关信息，支持选择或定制多种主题风格页面，可自定义更换主题设置，可自定义更换背景图片等；

支持手动滑动翻页显示，自动获取显示医院和病区信息概况、健康宣教、当前病房患者床号、姓名、护理级别等相关信息；

支持ICU探视家属分机数据展示的个性化设置。

8）动态数据提醒

支持自动更新患者入院、转科、换床、出院等相关数据；

支持对检查预约、手术安排等通知信息进行实时提醒；

支持对住院欠费、体征异常、过敏等情况进行实时提醒；

支持对护理高危床位进行提醒，如跌倒、坠床、压疮、导管等。

9）专科ICU床位一览表

支持动态显示专科ICU床位一览表，显示患者基本信息、护理信息、空床信息等相关信息，支持护理级别显示颜色自定义设置；

支持保护患者隐私，如隐藏患者姓名的第二个字；

支持动态显示患者的护理标识以及风险评估详情，如患者的护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型、跌倒坠床高危、压疮高危等。

2.3个性化定制

项目实施中所有系统功能模块必须满足用户的个性化需求，定制并扩展其他功能模块，不仅限于招标文件中所列的各项功能，以满足甲方需求为主，所有费用包含在此次中标费用中。

2.4设备运行管理和监测

支持监测当前病区内所有终端设备的运行情况，按设备分类，运行状态按颜色区分，故障发生时支持自动警示和提醒；

支持终端设备的在线管理，通过发送指令，实现设备一键重启、在线升级等操作。

2.5 服务器管理软件

1）支持采用集中式数据管理，便于数据备份、维护及统计分析；

2）支持管理大用户数量，满足系统后期点位的扩展需求；

3）支持大规模终端远程访问控制，保证系统的安全性和稳定性。

3、施工布线要求

3.1 拆除原呼叫系统的相关设备及线路

1）拆除内科楼、外科楼所有病区中原呼叫系统配套的硬件设备（包含医护分机、门口分机、床头分机及呼叫手柄、卫生间紧急呼叫器、弱电井交换机及机柜），以科室为单位按照设备分类进行编号，打包装箱运送至甲方指定场所，产生的所有费用由中标人自行承担；

2）拆除内科楼、外科楼所有病区护士站、走廊吊顶、各病房设备带中原呼叫系统的强电线路、弱电线路、PVC线槽，拆除相应弱电井中强电线路、弱电线路，产生的所有费用由中标人自行承担。

3.2 设备安装要求

1）床头分机

按照科室床位分布嵌入式安装在设备带中，呼叫手柄根据实际使用情况可固定在病床或者安装在床头墙面，强电、弱电线路敷设在设备带中；因施工过程中出现原设备带面板开孔尺寸不符、更换核定床位以外拆除的旧设备面板等一切情况，须中标人自行联系设备带厂家更换面板并重新开孔，要求新加面板尺寸、颜色保持一致，产生的所有费用由中标人自行承担。

2）门口分机

按照科室病房分布壁挂式安装在病房门口墙面，强电、弱电线路从吊顶至设备端采用PVC线槽敷设方式；每个病区所有门口分机安装位置需保持一致，具体高低、左右位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

3）走廊液晶显示屏

按照外科楼病区分布悬挂式安装在病区走廊，强电、弱电线路敷设在吊顶中，东西走廊各安装一台，护士站安装一台，每个病区走廊液晶显示屏安装位置需保持一致，具体高低、左右位置由甲方确定；因施工过程中出现吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

按照内科楼病区分布悬挂式安装在病区走廊，强电、弱电线路敷设在吊顶中，走廊等距离安装两台，护士站安装一台，每个病区走廊液晶显示屏安装位置需保持一致，具体高低、左右位置由甲方确定；因施工过程中出现吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

4）卫生间紧急呼叫分机

按照卫生间分布壁挂式安装在病房或病区卫生间内，强电、弱电线路从吊顶至设备端采用PVC线槽敷设方式，每个卫生间紧急呼叫分机安装位置需保持一致，具体高低、左右位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

5）医护分机

按照内科楼、外科楼科室分布安装在护士站，强电、弱电线路从吊顶至设备端采用PVC线槽敷设方式，具体安装位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

6）ICU探视病床分机

按照专科ICU病床分布，采用悬臂支架安装固定在床旁设备带墙面，强电、弱电线路敷设在悬臂支架中，从设备带引出至设备端，避免明线安装，ICU探视病床分机设备固定在支架上，具体安装位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

7）ICU探视家属分机

按照专科ICU病房分布安装在家属探视区，强电、弱电线路从吊顶至设备端采用PVC线槽敷设方式；ICU探视家属分机安装位置需保持一致，具体高低、左右位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

8）ICU探视管理主机

按照专科ICU病房分布安装在专科ICU病房护士站，强电、弱电线路从吊顶至设备端采用PVC线槽敷设方式，具体安装位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

9）交换机机柜

按照内科楼、外科楼弱电井分布，根据实际情况悬挂式安装在弱电井中，强电、弱电线路从吊顶出口至机柜采用PVC管槽敷设方式，要求与医院医疗网机柜、运营商机柜区分安装，并粘贴机柜标识，避免造成网络故障，方便后期维护，具体安装位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

10）输液室无线呼叫主机

按照使用方需求悬挂式安装在输液室区域中，强电线路敷设在吊顶中，具体高低、左右位置由甲方确定；因施工过程中出现墙面、吊顶修复的情况，产生的所有费用由中标人自行承担。

11）输液室无线呼叫器

按照使用方需求粘贴并固定在输液椅上，具体安装位置由甲方确定。

3.3 施工布线要求

1）强电布线要求

项目中所包含的强电线材、辅材（如插头、墙插、插线板等）由供应商提供并施工敷设，要求严格遵守强电综合布线规范标准及要求，交换机及机柜供电按要求接入弱电井，强电总线供电按要求接入强电井。施工过程中涉及管道、线路等各种问题均由中标人自行解决。

2）弱电布线要求

项目中所包含的弱电线材（六类网线）、辅材（如管槽、线槽、水晶头等）由供应商提供并施工敷设，要求严格遵守弱电网络布线标准规范，做到横平竖直。吊顶内敷设网络线槽，设备带中网线至设备终端之间采用管槽敷设方式；弱电井中吊顶出口至交换机机柜之间敷设网络线槽。施工过程中涉及管道、线路等各种问题均由中标人自行解决。

综合网络布线所选用的网络线缆、信息插座、跳线、连接网络线等部件，必须与选择的类型一致，如选用六类标准，则网络线缆、信息插座、跳网络线、连接网络线等部件必须为六类；如采用屏蔽措施，则选用的所有部件均为屏蔽部件。

3.4 其他要求

1）因施工引发的人员安全事故或对弱电井、吊顶、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与甲方无关。

2）本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

4、网络架构要求

采用标准的TCP/IP网络通信协议实现数据通讯，运用网络层安全协议和数据加密传输，保证数据信息的快速及安全交换；所有终端设备具备网络三层转发功能，并能够按照点对点方式接入POE交换机，实施过程中根据实际情况对设备及线缆进行有效编号标识，形成文档留底，便于后期维护和故障排查。（需提供网络架构设计方案并加盖公章）

5、数据库要求

支持Oracle、MongoDB、SQL Server、Mysql等主流数据库，数据同步和下发时间≤10s。

5.1 其中Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本；

5.2 其中SQL数据库支持2012、2016、2017及以上所有版本。

6、系统架构

护士站客户端软件基于B/S架构，支持PC端单点登录，支持院内HIS统一的用户账户体系。

7、系统接口

1）数据对接方式支持视图、WebService、HTTP等多种接口方式；

2）满足与医院HIS、LIS、PACS等信息系统的无缝对接，并承担对接过程中所产生的相应费用，我院配合联系第三方系统厂家。

3）满足与移动护理管理平台系统的无缝对接，并承担对接过程中所产生的相应费用，我院配合联系第三方系统厂家。

4)满足与智能输液管理、生命体征采集等设备的无缝对接，支持从床旁的智能设备直接采集患者的生命体征数据，并承担对接过程中所产生的相应费用，我院配合联系第三方系统厂家。

四、现场勘查

1）时间：2022年XX月XX日XX时至XX时，联系人：张 浩，13669342743，地点：甘肃省兰州市七里河区第九四〇医院。现场勘查需携带法定代表人现场勘查授权委托书和现场勘查确认书。

2）由需求单位负责组织并介绍现场情况。

3）所有投标人要结合招标文件里提供的项目需求，详细查看场地现状。投标人对基本现状查看不全的，造成的后果由投标人自行负责。

4）需求单位在勘察现场中口头介绍的情况，供投标人在编制报价文件时参考，需求单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5）投标人勘察现场发生的费用自理。

6）现场勘察是本次采购活动的非必须环节。

五、售后服务

1.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供5年质量保修期。

2.质保期内发生故障出现的任何质量问题，必须无偿提供技术服务、维修或更换，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务。在质保期内，中标人提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并提供至少1名驻场工程师负责及时解决系统出现的任何故障；接到故障报修后，10分钟内响应，60分钟内到达现场排除故障；驻场维修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在48小时内派专业技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。在质保期内，中标人定期对项目所有设备和软件进行排查巡检和维护保养工作，提交驻场服务工单、日常运维服务报告等报告文件。

3.免费提供技术培训，包括安装培训、安装服务、试运行指导服务；根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。

4.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

5.中标单位具有长期供应易损易耗件的能力，保证供应价不高于投标价且优于市场价。超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。质保期满后，中标人应继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次投标价格,招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。

六、付款与结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不支持预付货款，待所有货物安装到位并验收合格后，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退还。合同甲方凭已签章的物资验收表、合同、发票等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。

中标供应商缴纳的履约保证金待合同履行货物验收合格后予以退还。