- 第一包鼻咽喉镜  1套

★整机原装进口

1.基本配置：1套影像处理系统，1根鼻咽喉内窥镜，1台国产医用台车，1台监视器，1套图文报告工作站；

2.整个系统能提供精确的内镜图像以满足耳鼻喉科；

3.图像处理装置全数字式电路设计；

4.特殊光观察及窄波成像诊断；

5.LED光源,使用寿命≥10000小时；

6.HDTV信号输出功能（可以选择RGB或YPbPr输出）；

7.SDTV信号输出功能（VBS复合端口、Y/C、RGB，可以同时输出）；

8.数字信号输出（可选择SDI，DV，DVI输出）；

9.标准色图输出可以显示色条或50%白色屏幕；

10.色调调节“R”±8,“B”±8，“C”±8；

11.自动增益功能（AGC）；

12.≥三种对比度模式；

13.在图像处理过程中可以矫正噪点，优化图像；

14.至少两种测光模式：平均测光、峰值测光；

15.构造强调功能及轮廓强调功能，且具有至少三种强调级别；

16.电子放大功能，至少两种放大模式；

17.图像处理功能，可大小选择；

18.预冻结图像功能，可快速实时冻结，可进行光学数字观察；

19.患者数据预先录入，医生数据预制功能；

20.图像处理中心关闭后，原设定仍可被存储；

21.连接便携式存储设备的功能，远程控制指定设备的功能；

22.内镜远程切换功能；

23.数字化信号处理，传输、图像分辨率达到1920*1080高清以上；

24.镜身一体化设计；

25.先端部外径：≤4.8mm，钳道内径:≥2.0mm，视野角：≥90°，景深：2-40 mm，工作长度：≥365mm；

26.医用液晶监视器≥19英寸。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

- 第二包冲击波治疗仪（男科）  1台

★整机原装进口

1.系统构成:高压电源供应器,冲击波动力装置，控制面板，脚踏开关，手柄，冲击头，冲击头支撑台等；

2.基本参数

（1）电力要求：220V,50/60HZ,10/5A；

（2）放电电压：13-24kV软件控制,误差:+6%；

（3）放电频率：120次/分钟,误差+1%；

（4）可调稳压器,自动调节电压稳定治疗期间的压力,保持0.09MJ/mm2,能量输出,均衡促进阴茎血管再生；

3.冲击波产生方式:液电式波源,能量均衡稳定输出；

4.能量必须小于0.4MJ/mm2(高于0.4MJ/mm2的冲击波,可应用于康复理疗和骨科治疗,但不适用于血管治疗,会造成血管损伤)；

5.能量流范围：0.08-0.15MJ/mm2；

6.能量峰值：0.15MJ/mm2(峰值低于0.15MJ/mm2的冲击波能量不能完全穿透大阴茎、阴茎脚、前列腺，疗效受限)；

7.冲击波探头径向≤15cm,探头重量≤1KG；

8.探头工作采用立体聚焦技术，立体聚焦最大穿透深度: 14cm，确保覆盖大体积阴茎,阴茎脚；

9.立体聚焦直径：8cm；

10.插拔式安装,用户可自行更换探头；

11.整机所有功能通过智能触摸屏进行操作管理；

12.动态显示冲击波剩余量,探头剩余5000个冲击波时，图标变色；

13.脚踏开关寿命应不少于25000次；

14.凡与水接触的材料均应采用防腐蚀材料；

15.凡与人体接触的材料细胞毒性为0级(安全无毒)；

16.冲击波冲击头内具有芯片，可以自动控制治疗过程的能量；

17.可用来治疗阴茎硬结和cpps(需提供国际国内相关文献支持)。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

- 第三包红细胞沉降仪  2台

★整机原装进口

1.采用光学扫描技术动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果；

2.样本出结果时间≤25秒，检测速度≥160Test/小时，每批最大样品量≥60个；

3.可直接使用EDTA抗凝的血常规样本上机检测；

4.样本用量：吸血量≤175μL；

5.样品量≤1ml，少量样本也可检测；

6.标本可自动进行混匀，自动吸样，盖帽穿刺，自动报告结果；

7.标本检测过程中恒温37℃，不受周围环境影响；

8.质控：仪器具有专用高、中、低三种水平质控液，保证仪器的准确性；

9.全封闭检测系统，有效防止污染，废液量少，易于处理；

★10.可通过LIS连接实验室管理系统，并进行双向通讯。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第四包翠绿宝石激光治疗仪  1台

★整机原装进口

一、标准配置

主机1台，彩色显示屏1台，导光臂1套，标准治疗手具，脚控装置1个，激光防护眼罩2副，激光警告标志1张，操作钥匙2套，无耗材。

二、技术参数

1.适用于皮肤科激光治疗冷暖色调纹身、洗眉、雀斑、溢脂性角化、咖啡斑、太田痣、贝克痣、斑痣、蜘蛛痣、老年斑等各种色素性疾病；

2.激光工作物质：宝石激光晶体,波长694nm、755nm、532nm；

3.激光脉冲宽度：≤70ns，数值越小，临床疗效越优；

4.操作模式：具有Q开关模式或像束（点阵）模式；

5.输出方式：具有稳定的激光光斑输出方式来实现临床治疗；

6.光斑尺寸可调，2-5mm不等；

7.若为红宝石激光，像束（点阵）模块最大光斑不得小于45cm²；

8.重复频率：不低于2HZ；

9.最大能量密度：≥14J/cm²；

10.光斑均匀度高，峰均值比在1:1.05-1:1.10之间；

11.设备传输系统：七关节导光关节臂或者光纤传输方式；

12.主机冷却方式：水冷却；

13.如具有点阵模式，点阵（像素）模块像素点不得低于100个；如具有US模式，脉宽≥150us；

14.激光治疗手柄具有指甲型距离尺导向定距功能；

15.设备没有耗材。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第五包全自动免疫组化染色系统  1台

★整机原装进口

一、全自动免疫组化及原位杂交平台部分

1.烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗所有步骤全自动处理，无需人工干预；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足所有类型标本要求；适用于石蜡组织、冰冻组织及细胞等样本检测；

2.足够的玻片架，可以连续上载玻片；

3.抗原修复温度：室温到100度；

4.玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；

5.自动加样，可灵活设置加样体积，适用原厂一抗/探针和第三方一抗试剂；

6.真空负压抽吸，专门管道收集。分开收集有害废液和无害废液；

7.不同型号免疫组化和原位杂交染色仪器可兼容在一台电脑操作；

8.中文操作系统，简单易懂，人性化设计。可实时查看试剂和切片运行状态；

9.显色原位杂交与IHC能用同一个二抗和显色试剂盒同时染色；

10.免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式；

11.同一平台可以实现不同类型染色；

12.所有缓冲液及废液试剂液量由仪器监测提示，进行可视化管理。具备试剂和切片自检系统，避免错误产生；

13.试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；保湿盒技术保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片；

14.染色质量稳定可靠，不同指标方案染色时间≤4小时，即可完成30张切片免疫组化的全流程染色；

15.标签打印及识别系统：含可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签，可通过LIS编辑打印标签。

二、染色机部分

1.适用于常规染色和细胞学染色；

2.总站点：至少40个，可以预留升级站点位置。染色站点：满足34个；

3.试剂缸容量至少450ml；

4.烘箱数量≥3个；

5.加热试剂缸：≥2个；

6.烘箱温度：40ºC-70ºC可调节；

7.孵育时间：不超过1小时；

8.可同时处理多个染色架，并在任意时刻运行任意程序；

9.触摸屏，染色过程实时显示，操作简便；

10.数据的输入和检索简单迅速；

11.支持中文操作和图像化用户界面；

12.自动启动染色程序，无须每次由操作者选择程序；

13.全新的试剂管理系统，能提高染色效果，节约试剂的使用；

14.实验防护控制：要最大程度减少操作者有毒有害气体的吸入；

15.可以与盖片机组成一体工作站，实现染色盖片的全自动无人工干预。

三、盖片机部分

1.整机原装进口，盖片机可使用任何品牌玻片架；

2.盖片机可使用目前市场上任何品牌的盖玻片、载玻片和封固剂；

3.盖片机适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理；

4.盖玻片大小：宽：22－24mm，长：40－60mm；

5.封固剂瓶容量：至少250ml；

6.盖玻片架的容量为120-160片（根据盖玻片大小不同）；

7.输出架容量≥60片，输入架容量≥60片；

8.采用湿性封片功能，湿性封片对细胞形态不会产生任何影响；

有破损盖玻片自检功能。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第六包水处理系统  1套

一、设备主要参数

1.产水水质：完全符合YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准；

2.双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量≥1500L/H；

3.溶解盐去除率≥97%，智能节水功能，回收率≥70%；

4.内毒素、细菌清除率：≥99.99%；

5.溶解盐清除率：≥99%；

6.产水供水压力：采用设定可调式压力变频模式；

7.控制方式：采用全自动控制，自动开、关机；

8.整套系统为标准双级运行，也可一级或二级单独操作运行；

9.具有多种保护功能，能在无水、低压、高压、过载等情况下自动保护报警，确保系统安全；

10.设备符合无菌设计，防止细菌微生物的滋生污染。膜壳为无死腔设计管道采用卫生级材质无死角设计，纯水循环流动供应，有效防止生物膜形成，降低微生物污染风险；

11.预处理系统具有全自动冲洗、再生功能；

12.全设备采用丹麦格兰富CR系列立式多级离心泵，水泵接口方式为卫生级卡箍接头。多介质过滤罐、树脂罐、活性碳罐蓝色加厚抑菌材质罐体，配有进口知名品牌全自动数字型控制头，高压软管连接方式，配备预处理旁路系统，保证设备的安全稳定；

13.软化树脂采用漂莱特或罗门哈斯及反渗透膜全部采用陶氏或海德能，保证产水水质稳定；

14.消毒功能：PLC精确计算，化学消毒液智能配比，根据消毒液浓度及透析管道腔体容积等，自动计算加药量，自动显示药液浓度进行消毒液配液，自动对消毒液进行“浸泡”及反复“清洗”（时间可调），可实现主机和供水循环管路同时进行化学消毒；

15.设备管路采用卫生级材质，结构简洁紧凑，系统无死腔设计；

16.设备供水管道可采用热消毒和化学消毒方式；

17.具有设备故障报警、设备漏水报警功能。

二、预处理配置及要求

1.预处理泵前配有原水可冲洗滤器、漏水监测装置和进水电磁阀，可设定自动反冲，去除原水中微粒，可用于保护预处理泵；

2.有预处理加压泵，根据压力自动控制启动；预处理泵后配有减压阀；预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理；

3.砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐等配有全自动数字型控制头和内置取样口，预处理碳罐空罐接触时间≥5.5min，有相关检测报告；

4.前、后滤器分别配有压力表；

5.预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理,防止杂质进入RO膜；

6.预处理管路连接采用压接或热熔方法连接，不使用化学粘接剂连接。

三、主机配置及要求

1.双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量不小于1500L/H；

2.设备安装占地面积8㎡，建筑物承重约1.5吨；

3.平均脱盐率>97%，细菌和内毒素清除率>99%；

4.采用风冷式多级立式离心泵；

5.无死腔设计的反渗膜组件和水路结构；

6.自检和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力等）；

7.动态节水技术，水利用率≥75%可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小；

8.可编程控制的全自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序；

9.具有紧急供水模式，一级或二级电路系统故障时，冗余控制系统可提供不间断供水；

10.具备单反工作模式。双反工作时，仅在一反主机即可控制整个系统；

11.反渗主机具有漏水检测功能；

12.一体式容积控制化学消毒功能，可实现主机和供水循环管路同时进行化学消毒；

13.具备半自动整合血透机化学消毒功能；

14.主机配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统；

15.配备水质检测模块，反渗水水质超标时，可自动停止向血透机供水，系统加载透析制水设备控制程序及软件（须提供注册证书），可进行多种参数设置，具有低压、供水不足、水质不达标、耗材到期等报警功能，系统可做到全程无人监护运行，系统所有运行数据可查询可追溯。

四、供水管路配置及要求

直供供水，供水管路为密闭循环无死腔设计，配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。

五、热消毒模块配置及要求

1.热消毒系统在线式电磁加热；

2.全自动实现循环供水管路热消毒；

3.具有整合血透机对纯水管路进行热消毒功能，实现彻底无死腔,控制细菌内毒素滋生水平。

保修2年，做到2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第七包血液透析机  30台

★整机原装进口

1.基本配置：血泵、肝素注射泵、超滤泵等。

（1）血泵:流量0-600ml/min可调；

（2）肝素注射泵：0-10ml/h有自动注入和追加功能；

（3）超滤泵：流量0-10L可调；

（4）透析液流速：0-800ml/min可调；

（5）透析液温度控制范围：33℃-40℃可调；

（6）透析液电导率监测范围：12.5-16ms/cm，自动监测并显示范围；

（7）漏血检测：具备双重监测功能；

（8）血路空气探测功能:具备光学探测和超声气泡监测。

2.屏幕：≥12英寸液晶屏；

3.数据监测：原装在线BPM、BVM、OCM(Kt/V)监测；

4.治疗数据连接网络能够接受和上传，免费开放数据端口接入血液净化数字化管理系统；

5.自动化功能：在线自动血压监测（可以实时或定时监测与报警功能）、自动管路预冲、自动开关机、自动冲洗、自动消毒、密闭式排空等功能；

6.消毒方式：满足热消毒、化学消毒、冲洗/热冲洗等多种消毒模式；

7.个体化治疗需求：满足超滤曲线、钠曲线、碳酸氢根曲线等；

8.满足动态静脉压（0-500mmHg）、动脉压（-300-+280mmHg）、跨膜压（0-500mmHg）、血流量（0-600ml/min）等监测，空气探测、漏血探测，出现异常有报警声音或文字等两种以上提示；

9.超纯透析过滤系统：联机干粉系统具备2种以上干粉品牌通用、细菌过滤器等；

10.正常运转：220±10%V，备用电源：使用时间＞15min。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

- 第八包高端监护仪  15台

一、中央站参数

1．中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12导心电、温度、EtCO2、无创血压、有创血压、心率、脉率、心律失常、呼吸率等；

2．可对接最多64 床的床边监护，支持有线，无线联网；

3．支持双屏显示，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息；

4．床位布局支持8页显示，显示布局可定制化，支持每页独立显示不同内容；

5．单屏显示≥16个床位；

6．重点监护界面下医护人员可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示；

7．配宽屏显示器，显示器≥19寸，分辨率≥1920*1080像素；

8．三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾；

9．可显示报警时刻的全部波形（多达30+波形可选），每个波形20秒波形以及报警发生时的相关参数进行关联并同屏显示；

10．可直接通过中央站对联网床旁监护仪的NBP模式，自动测量间隔，启动/停止NBP测量等进行控制；

11．中央监护系统可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥240小时，并支持无期限的患者数据存储；

12．中央监护系统每个病人可存储3000组所有报警信息，3000组所有NBP数据，并支持无期限的患者数据存储；

13．支持连接工作站、查看站等多种工作模式，支持生成心电概览报告，对病人24小时心电数据进行统计分析；

14．支持动态血压分析，支持NBP及IBP结果分析，支持结果打印输出；

15．中央监护系统支持20,000个病人数据；

16．中央监护系统支持病人数据10天、30天或者无期限的患者数据存储。

二、超高端病人监护仪2台

1．模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个,支持扩展8槽位插件箱；

2．≥17英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节；

3．工作海拔高度≥4550米，满足高原地区；

4．采用无风扇设计；

5．可内置高能锂电池，供电时间≥2小时；

6．配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；

7．支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测；

8．支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析；

9．支持≥4通道心电进行多导心电分析；

10．提供ST段分析功能，适用于成人、小儿和新生儿；

11．支持RR呼吸率测量，测量范围：0-200rpm；

12．无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，适用于成人、小儿和新生儿；

13．NIBP成人病人类型收缩压测量：25-290mmHg，IBP有创压测量范围：-50-360mmHg，血氧监测提供灌注指数（PI）的监测；

14．有创压监测适用于成人、小儿和新生儿，支持双通道有创压IBP监测，支持升级4通道有创压监测，支持多达4道IBP波形叠加显示，IBP有创压测量范围：-50-360mmHg；

15．支持升级EtCO2监测模块；

16．工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式；

三、高端插件式监护仪13台

1．模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；

2．≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节；

3．工作海拔高度≥4550米，满足高原地区；

4．采用无风扇设计；

5．可内置高能锂电池，供电时间≥2小时；

6．配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；

7．支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测；

8．支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析；

9．支持≥4通道心电进行多导心电分析；

10．支持RR呼吸率测量，测量范围：0-200rpm；

11．无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，无创血压适用于成人、小儿和新生儿；

12．NIBP成人病人类型收缩压测量范围：25-290mmHg，舒张压测量范围：10-250mmHg，平均压测量范围：15-260mmHg，IBP有创压测量范围：-50-360mmHg；

13．血氧监测适用于成人、小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测；支持双通道有创压IBP监测，支持升级4通道有创压监测，支持4道IBP波形叠加显示；

14．支持升级EtCO2监测模块；

15．工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式；

16．其他配置：主流CO2模块5个；BISx4模块5个；NMT肌松模块1个；Picco模块1个。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第九包治疗性电子胃镜  5条

★整机原装进口

1.有顺次成像方式的CCD；

2.能够实现蓝色窄波光观察；

3.视野方向0度直视，视野角：≥140度；

4.景深：长焦3-100mm，照明方式：光导方式；

5.先端部外径：≤9.9mm；弯曲角度上≥210°,下≥90°，左≥100°右≥100°；

6.管道内径：≥3.2mm；

7.具有副送水功能；

8.内镜按钮控制：冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等；

9.具有激光兼容性及高频兼容性；

10.具有内镜信息记忆功能。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十包内镜洗消装置  4台

★整机原装进口

1.可同时清洗消毒2条内镜；

2.有超声清洗与持续高压冲洗功能；

3.有按钮清洗专用盒，可同时清洗内镜与按钮；

4.具有在消毒液浸泡后≧3次送水、漂洗、排水步骤去除内镜上消毒液功能；

5.清洗时间设定：1-10分钟，可按每分钟设定，消毒时间设定：5-60分钟，可按每分钟设定；

6.全自动化程序控制，只需一个程序即完成超声清洗-洗涤液清洗-消毒-漂洗-酒精冲洗-烘干全过程；

7.具有测漏功能，清洗槽单槽容积≥14升，消毒液水箱容积≥17.5升；

8.具有机器自身内部自动消毒功能；

9.单槽设计，可在18分钟内同时对两条内镜进行洗消；

10.外形尺寸≤977mm（高）*450mm（宽）*765mm（深）；

11.具有可自定义的清洗消毒程序；

12.具有信息识别管理系统计打印功能。

保修4年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

第十一包多导睡眠监测仪  2台

★整机原装进口

标准配置：

1.主机，主机接线盒，传感器，高清网络摄像机，打印机，多导分析软件探头，多导分析软件（可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT、压力滴定。

2.扩展通道：呼末CO2、经皮CO2 、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统。

技术参数：

1.主机方便移动用于PSG检测的多通道功能，接线盒能防水可连接多导联至少≥60导。

2.连接工作电脑和运行采集软件的情况下，可以进行数据采集并具备存储功能，硬盘容量≥60G。

3.心电系统：具有诊断级心电，可同时连接热敏型和压力型口鼻气流传感器。

4.标配呼末二氧化碳监测仪以及血氧监测模块，具有PTT脉搏传导时间监测功能。

5.具有实时阻抗测定功能。

6.多导分析软件能分析多项监测数据，用于医学研究。

7.采样频率≥1500Hz；共模抑制比≥100dB；噪音＜0.8uVrms；采样精度≥16位；信噪比＞90dB；数据存储频率:200Hz或500Hz可调。

8.标配专业呼吸机无缝连接进行压力滴定，远程在电脑上进行手动或自动压力滴定分析，生成压力滴定处方报告。

9.专业压力滴定呼吸机，必须满足临床所需的不少于6种通气模式。

10.一体化加温湿化器，防水流倒灌技术，吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节；漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可≥60L/min，传导功能检测，辅助呼吸、觉醒变化。

11.多导分析软件记录实现数据化检测，自动分析睡眠分期、呼吸、腿动、觉醒功能。

12.具有多窗口视频监控功能。

13.监测呼末数值和波形趋势，监测微小呼吸运动，不受体位影响。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。