1.医用桥式吊塔 16套

一、整体要求：

★1.厂家具有ISO9001、ISO13485、ISO14001和ISO45001认证，吊桥具有CE认证，及第三方检测报告。

2.材质要求：吊桥主体材料要求为高强度铝合金，铝合金材质不低于6063-T5，提供证明文件。采用一次性挤压成型工艺，流线型全封闭式设计。表面无锐角，无螺丝钉外露，保护性圆角防撞设计。

3.表面采用静电粉体涂装，平面亚光，防老化、抗静电，便于清洁。

4.吊桥横梁长度可供选择，并可根据医院现场确定。

5.所有吊桥均配有良好的刹车系统，确保定位准确。

★6.内置机床专用高精度线性轨道，非滑车式移动。静音免维护，耐磨损，提供实物样品照片。

7.气电分离设计，具有独立的电器箱和气体箱体（提供证明文件）。

8.所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊桥在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

9.吊桥电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给及设备独立接地线，电插座为新国标插座。

10.气体终端要求：德规，和吊桥为同一品牌并且具有CE认证,。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。插座插头可保证2万次以上的插拔，通、断、拔三种状态，能带气维修。

11.气体管路要求：吊桥采用原装进口医用气体管路，具有CE认证，证明文件、报关单。

12.仪器平台：铝型材一体成型仪器平台，承重≥80公斤，提供相关测试报告及实物样品分段。

13.抽屉：ABS一体成型抽屉，隐藏式自吸轨道，带可一键式可拆卸装置，方便随时拆卸清洗消毒，承重≥15公斤，提供相关测试报告。

14.LED小夜灯1个，照明灯2个，开关2个。

二、具体配置：

1、主梁长度2600mm，可根据现场尺寸定制

2、干区：

（1）净载重量≥150Kg

（2）可移动功能箱1组，长度≥1100mm，平移距离≥500mm，旋转角度≥340º

（3）铝合金一体成型仪器平台2层，长≥500mm，宽≥475mm，一体成型ABS自吸式抽屉1个

（4）接地端子2个，网络接口2个

（5）新国标插座5个（根据医院的需求增减）

（6）气体终端3个：氧气1个，空气1个，吸引1个（根据医院的需求增减）

3、湿区：

（1）净载重量≥150Kg

（2）可移动基座1组，长度≥1000mm，平移距离≥500mm，旋转角度≥340º

（3）铝合金一体成型仪器平台1层，长≥500mm，宽≥475mm，一体成型ABS自吸式抽屉1个

（4）输液架：1套，配备双关节延展臂

（5）不锈钢网篮一个

（6）接地端子2个，网络接口2个

（7）新国标插座10个（根据医院的需求增减）

（8）气体终端3个：氧气1个，空气1个，吸引1个（根据医院的需求增减）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。