肺活量测试仪技术参数

一、主机

1、采用≥7寸彩色液晶显示器，内置IC卡读卡模块；可监测主机电量和外设通讯状态； 2、采用闭源操作系统，应用无线传输技术，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰； 3、可存储≥50000条测试数据，可查询成绩和时间； 4、内置锂电池，可连续工作时间≥10小时； 5、主机可连接电脑导入测试者信息，主机测试数据传输具有集中上传和实时上传两种方式，主机可实时与LED显示屏同步显示成绩； 6、具有数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7、支持多种存储方式，数据在被误删除以后能够直接恢复； 8、通过NSCC国体认证； 二、外设 1、可自动测试人体呼吸的最大通气能力，可防水； 2、外设与主机之间采用无线传输； 3、外设内置可充电锂电池，连续工作≥10小时； 4、▲量程：0-9999mL;精度：≤±2.5%；分辨率：≤1mL； 5、所有数据可上传体质评估软件并出具锻炼指导报告、横纵向数据分析报告、微信报告等 三、商务条件 1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 四、配置要求:主机1台、外设2个 (标准配置内的其它附件须单列注明)。 五、预算单价：2.1万元

握力测试仪技术参数(审核参数)

一、主机

1、采用≥7寸彩色液晶显示器，内置IC卡读卡模块；可监测主机电量和外设通讯状态；

2、采用闭源操作系统，应用无线传输技术，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3、可存储≥50000条测试数据，可查询成绩和时间；

4、内置锂电池，可连续工作时间≥10小时；

5、主机可连接电脑导入测试者信息，主机测试数据传输具有集中上传和实时上传两种方式，主机可实时与LED显示屏同步显示成绩；

6、具有数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

7、支持多种存储方式，数据在被误删除以后能够直接恢复；

8、通过NSCC国体认证；

二、外设

1、可自动测试握力的大小；

2、手柄可根据手的大小进行调整；

3、外设内置可充电锂电池，连续工作≥10小时；

4、所有数据可上传体质评估软件并出具锻炼指导报告、横纵向数据分析报告、微信报告等

三、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

四、配置要求:主机1台、外设2个 (标准配置内的其它附件须单列注明)。

五、预算单价：2万元

单脚站立测试仪技术参数(审核参数)

一、主机

1、采用≥7寸彩色液晶显示器，内置IC卡读卡模块；可监测主机电量和外设通讯状态；

2、采用闭源操作系统，应用无线传输技术，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3、可存储≥50000条测试数据，可查询成绩和时间；

4、内置锂电池，可连续工作时间≥10小时；

5、主机可连接电脑导入测试者信息，主机测试数据传输具有集中上传和实时上传两种方式，主机可实时与LED显示屏同步显示成绩；

6、具有数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

7、支持多种存储方式，数据在被误删除以后能够直接恢复；

8、通过NSCC国体认证；

二、外设

1、可自动测试出闭眼单脚站立时间

2、外设采用红外对射技术，测试区域≥1米，外设之间无连接线

3、外设内置可充电锂电池，连续工作≥10小时

4、所有数据可上传体质评估软件并出具锻炼指导报告、横纵向数据分析报告、微信报告等

三、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

四、配置要求:主机1台、外设2个 (标准配置内的其它附件须单列注明)。

五、预算单价：2.7万元

坐位体前屈测试仪技术参数(审核参数)

一、主机

1、采用≥7寸彩色液晶显示器，内置IC卡读卡模块；可监测主机电量和外设通讯状态；

2、采用闭源操作系统，应用无线传输技术，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3、可存储≥50000条测试数据，可查询成绩和时间；

4、内置锂电池，可连续工作时间≥10小时；

5、主机可连接电脑导入测试者信息，主机测试数据传输具有集中上传和实时上传两种方式，主机可实时与LED显示屏同步显示成绩；

6、具有数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

7、支持多种存储方式，数据在被误删除以后能够直接恢复；

8、通过NSCC国体认证；

二、外设

1、▲可自动测试数据，手推板自动复位，具备检测单手侧推作弊功能；

2、外设自带显示装置与主机同步显示；

3、外设内置可充电锂电池，连续工作≥10小时；

4、量程：-20- +35cm，精度：≤±0.1cm，分辨率：≤0.1cm；

5、所有数据可上传体质评估软件并出具锻炼指导报告、横纵向数据分析报告、微信报告等

三、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

四、配置要求:主机1台、外设2个 (标准配置内的其它附件须单列注明)。

五、预算单价：2.8万元