多参数气体检测仪技术参数

- 技术参数

- 彩色屏幕≥2寸，分辨率为≥320x480；

2、同时检测1-4种气体，传感器任意组合，支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器等；

3、传感器：EX、H2S、CO、O2、SO2；

4、测量范围：EX:0-100%LEL；H2S：0-100PPM；CO：0-1000PPM；O2：0-30%VOL；SO2：0-100PPM；

5、测量范围：EX:0-100%LEL；H2S：0-100PPM；CO：0-1000PPM；O2：0-30%VOL；SO2：0-100PPM；

6、PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换；

7、检测精度：≤±5% 线性误差：≤±2%；

8、响应时间：≤35秒（T90），零点漂移：≤±1%（F.S/年）；

9、恢复时间：≤30秒，重复性：≤±2%；

10、具有数据存储查看与导出功能，单通道可以存储数据≥10000组，可查看历史数据、实时浓度、历史浓度曲线图，可导出数据；

11、具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值，温度检测范围：-40 ～+120℃，湿度检测范围：0-100%RH；

12、具有各种模式可调整：检测模式、存储模式、打印模式、显示模式、气泵模式等；

12.1检测模式：实时检测、定时检测可设置；

12.2存储模式：实时存储、定时存储可设置；

13、具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰、数据恢复、跌落报警、温度补偿等功能；

14、内置强力抽气泵，流速可调；

15、配备微型打印机，配备粉尘过滤器，配备可充电电池；

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:主机1套（含电池、充电线、仪器箱、充电线、数据线、标定罩1个、粉尘过滤器1个、微型打印机1台）（标准配置内的其它附件须单列注明)

四、预算单价：1.4万元