正压防护服技术参数

一、防护服

1、防护衣符合国家相关规定要求，应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝和空洞等缺陷，视窗不得有穿孔和妨碍佩戴者视线的气泡、水纹、条纹、暴筋、鱼眼僵化及塑化缺陷；防护衣连接部位可采用针缝，粘合或热合等加工方式，针缝的针眼应密封处理，防护衣拉链不能外露，拉头能自锁；

2、抗渗水性：防护衣关键部位的静水压均≥1.67kpa（17cmH2O);

3、透湿量：防护衣材料的透湿量≥2500g/（m2•24h）；

▲4、抗合成血液穿透性：防护衣抗合成血液穿透性均≥1.75kpa；

5、表面抗湿性：防护衣外侧面沾水等级≥3级的要求；

6、断裂强力：防护衣关键部位材料的断裂强力≥45N；

7、断裂伸长率：防护衣关键部位材料的断裂拉伸率≥15%；

▲8、过滤效率：防护衣关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率≥70%；

9、透光率：视窗对可见光的透光率≥90%；

10、雾度：视窗雾度≤4%；

11、视野：总视野≥70%；

12、死腔：在开机状态下，吸入空气中二氧化碳平均含量体积分数≤1%

13、呼气阀密封性：呼气阀的泄漏气体流量≤30ml/min；

14、呼气阀保护装置：呼气阀保护装置承受10N的轴向拉力，持续时间为10s，不应出现滑脱、断裂和变形；

二、送风装置

▲1、送风装置持续工作时间：送风装置持续工作时间≥240min，实际送风量≥120L/min，风速可调；

2、正压：工作时正压≤500pa

3、阻燃性能：所有材料不应具有易燃性；

4、噪音：≤80dB(A);

5、密合性：开机状态下总适合因数≥100；

▲6、颗粒过滤效率：过滤膜对非油性颗粒过滤效率≥95%；

7、表面抗湿性：过滤膜外表面沾水等级应不低于GB4745-2012中3级的规定；

★8、报警功能：低电量报警，低风量报警，堵塞报警等

三、呼吸管

1、呼吸管：长度≥10cm，施压下送风量的下降值不应超过有效送风量数值的5%，在压力撤除5min后，呼吸管不应出现变形；

2、连接部件强度	送风装置、呼吸管、罩体连接处在承受60N的轴向拉力，持续10s，不应出现滑脱、断裂、或变形，测试后罩体密合性总适合因数≥100；

3、抗压扁性：呼吸管在承受50N径向压力，持续10s，不应被压扁；

四、商务条件

1、送风装置免费质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

五、配置要求:防护服60套、送风装置4套、过滤网60套（标准配置内的其它附件须单列注明)

六、预算价：9.5万元