超净工作台

- 技术参数

★1、洁净台分类：垂直层流、单面操作；

▲2、工作区台面选用优质304不锈钢，控制面板采用轻触式开关，可控制风机、照明、紫外线、风量大小等；

3、过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

4、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

5、内部长度≥900mm，气流流速：≥0.30m/s，照明：≥300lx；

6、产品安全性：菌落数≤0.6CFU/30min

7、前窗玻璃为≥5mm钢化玻璃，手动视窗最大开口高度：400mm；8、噪音≤65dB(A)；

9、照明：≥300lx；

10、显示屏可显示：风机的风速、时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间等；

11、具备紫外灯与风机、日光灯互锁功能， 具有紫外灯、风机预约定时功能，具有压力单位转换功能， 具有紫外灯延时开启功能，具有前窗开口安全报警功能；

- 噪音≤65dB(A)；

- 福马脚轮设计；

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:注明标准配置

四、预算单价：1.05万元