酶标仪技术参数

一、技术参数

1、测量通道：垂直8光路通道；

2、测板类型：96孔微孔板、板条；

3、光源：卤素灯，寿命≥2000h；

4、检测方法：单波长、双波长；

5、检测类型：吸光度、定性、定量；

5.1吸光度测试：可一键读取、导出吸光度原始数据；

5.2定性测试：开放式CUT-OFF判定公式，支持判断条件输入、有效性条件输入、灰区设置等功能；

5.3定量测试：支持线性、Semi-log、自然对数、log-log、点到点、四参数方程等多种定量分析拟合算法；

6、波长范围：400-700nm；

▲7、滤光片：标配 405nm、450nm、492nm、630nm标准滤光片，滤光盘支持装载10片滤光片；

8、读数范围：0-3.000Abs；

9、线性范围：0-3.000Abs；

10、分辨率：0.001Abs；

11、重复性：CV≤1.0%；

▲12、吸光度准确度：吸光度值误差≤±0.03Abs；

13、通道差异：≤±0.03Abs；

14、振板功能：振板强度3级可选，振板时间可调；

15、可存储≥2000微孔板测试结果，可进行数据打印与导出；

▲16、具备≥10英寸彩色触屏，可外接键盘鼠标，配备工作站及软件组成工作站模式；

17、可打印原始吸光度、定性判定结果、S/CO值等多种参数，也可在工作站进行打印；

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:主机1套（含工作站一套）（标准配置内的其它附件须单列注明)

四、预算单价：5万元