呼吸机、麻醉机内部回路消毒机技术参数

一、技术参数

1、▲单独采用复合醇消毒液对呼吸机、麻醉机的内部回路进行消毒灭菌。

2、生产企业有卫生主管部门颁发的“消毒产品生产企业卫生许可证”及消毒产品卫生安全评价报告。

3、消毒工作模式：具有常规消毒模式和自定义手动模式

3.1▲常规消毒模式：30min内完成消毒及解析干燥；

3.2自定义手动模式：消毒时间：0-30min，干燥时间：0-60min。

4、消毒级别：须杀灭芽孢,枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值、脊髓灰质炎病毒、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均≥3.00，达到卫生部颁布的《消毒技术规范》要求。（必须提供国家权威的检验报告）。

5、▲机身带有消毒仓，可消毒呼吸机配件、螺纹管、袖带等。

6、雾化：可视雾化窗口，雾化量：0.2-0.5ml/min

7、供气和排气速度：3-5L/min

8、设备具有自动干燥功能，设备内置打印机

9、加液方式：自动加液，液量低自动报警。

10、▲消毒残留:消毒完成后回路内无任何残留，提供无腐蚀性报告。（必须提供国家权威的疾病控制中心检验报告）

11、噪音:≤60dB。

12、▲生产厂家在甘肃设有售后服务中心，且具有专业专职工程技术人员（提供证明材料）

二、商务要求

1、所投产品免费质保1年，终身售后服务。

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修。

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

三、配置要求:注明标准配置。

四、预算单价：22万元