中央监护系统（一拖六）技术参数

一、中央站

1.基本要求：

- 工作站连接至中央站上，能同时查看多个病床的病人数据，并支持报警，工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作。

- 工作站可实时观察功能及病人数据回顾，功能要求与中央站一致，对连接在中央站上的多个工作站可采用不同的权限控制方案。

- 工作站可选取中央站上全部或者部分病人进行监护，也可从多个中央站上选取病人进行监护。

- 监护仪接入集中监护管理。

2. 网络要求：

- 支持Windows Server 2008、2012、2016操作系统，支持Windows 10 操作系统。

- 中央站配备双硬盘镜像存储数据，中央站支持冗余，当一个中央站故障时能够自动切换使用备份的中央站，切换时间≤2分钟。

- 支持选配HL7数据输出，可与医院信息系统连接，具备时间同步功能。

3. 产品兼容性要求：

- 中心监护系统能够兼容该厂家所有的监护仪及遥测产品、除颤（MED）产品。

- 中心监护系统能够显示该厂家监护、遥测及除颤产品的所有参数及波形。

4. 集中管理功能要求：

- 中央站/工作站支持≥64床病人集中管理。

- 中央站/工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量，控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限等。

- 中心监护系统可以控制监护仪进入入待机模式、夜间模式、隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式、隐私模式。

- 中央站/工作站支持备份或恢复中央站/工作站的配置。

- 中央站支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况。

5.显示及交互功能要求：

- 中央站/工作站显示器≥21英寸，显示分辨率≥1920×1080，单个显示屏可显示≥36个病人的数据。

- 多床区域每个病床至少可显示8道波形，16个参数区，可以配置大字体界面，可显示病人ID；重点观察床至少可显示12道波形，16个参数区。

- 中央站/工作站可对多床及重点观察床显示内容进行设置。

6.报警功能要求：

- 中央站/工作站可以显示监护仪以及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准。

- ▲可支持高、中、低三个报警级别，分别对应不同的颜色；报警声音大小可调，报警声音可关闭；支持中心监护系统全局静音功能。

- 报警栓锁功能：对于未确认的报警，如报警条件消失，仍能够显示相关报警信息。

- 中心监护系统与监护仪意外断开时提供报警，当病人正常解除时，中央站与监护仪断开不发出断网报警。

- 全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，并可连接至事件回顾查看详细数据。

- 中央站/工作站/手机客户端能够显示床旁监护仪触发的呼叫帮助，并通过声光报警提醒用户。

- 中央站/工作站可以接收除颤（MED）产品的自检报告并提供异常报警。

7.回顾功能要求：

- 趋势图/表回顾功能：具有自定义趋势组功能。

- 呼吸氧合图回顾功能：呼吸波形可选择阻抗呼吸波形或者二氧化碳波形。

- 全息波形回顾：支持压缩波形及正常波形2种查看模式，并支持对波形进行手动测量（如：PR间期测量），测量结果可保存及打印。

- 可回顾一段时间内心律失常统计结果。

- 全息波形数据存储≥240小时，分辨率≥250Hz。

- 具备≥240小时ST片段数据存储，分辨率≥5分钟、具备≥3000条NIBP测量数据存储、≥720条CO测量数据存储、≥720条12导静息分析结果数据存储。

8.报告功能要求

- 中央站/工作站具有打印预览功能，可打印心电图波形上的卡尺信息。

- 具备电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，具备定时打印功能。

- 具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告。

- 具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。

- 重症插件式监护仪（6台）

1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，彩色触摸屏≥12.1英寸，分辨率≥1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度可自动调节。

2.监护仪采用无风扇设计，内置锂电池，供电时间≥4小时，配备≥4个USB接口。

3.▲配备基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温的同时监测；基本功能模块可升级，可从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

4.支持3/5导心电监测，支持RR呼吸率测量，测量范围：0-200rpm。

5.▲支持≥4通道心电进行多导心电分析，支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析，提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

6.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

7.无创血压适用于成人，小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，NIBP成人收缩压测量：25-290mmHg。

8.配备辅助静脉穿刺功能。

9.配备灌注指数（PI）的监测、肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

10.配置指套式血氧探头，适用于成人，小儿和新生儿，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

11.可选配升级双通道有创压IBP监测，适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50-300mmHg。

12.支持选配升级EtCO2监测模块，采用旁流技术。

13.支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测。

14.支持升级信息互联模块，可与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、储、记录、打印或者用于参与计算。

15.▲配备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

16.支持≥120小时趋势表和趋势图回顾；支持≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾。

17.监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

18.具有多种工作模式，具有图形化报警指示功能。

19.支持与除颤监护仪、遥测混合联通至中心监护系统。

20.产品通过FDA认证。

三、商务要求

1．供应商免费安装中央监护系统并接入我院网络。

2．所投产品免费质保1年，终身售后服务。

3．售后服务承诺：定期派人回访、检修。

4．故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

四、配置要求：中央监护系统1套，插件式监护仪6台（含心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温监测模块及相应的易损附件6套）；另配可插拔式有创血压模块及易损附件1套，可插拔式中心静脉压模块及易损附件1套，血氧饱和度指夹3套，无创血压袖带3套，体温探头3套，心电导联线3套（标准配置内的其它附件须单列注明）

五、预算价：48万元