一、采购汇总表

| 序号 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膀胱镜及配套附件 | 套 | 1 | / |
| 2 | 输尿管肾镜及配套附件 | 套 | 1 | / |
| 3 | 高频电灼治疗仪 | 台 | 1 | / |
| 4 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | / |
| 5 | 试剂冷藏保存箱 | 台 | 2 | / |

- 技术要求

（一）膀胱镜及配套附件

- 1、配置要求

内窥镜：0°φ4×302mm,1支；

内窥镜：30°φ4×302m,1支；

内窥镜：70°φ4×302mm,1支；

鞘  套：16.5Fr,1支；

鞘  套：18.5Fr,1支；

鞘  套：21Fr,1支；

鞘  套：23Fr,1支；

操作器：双通道，1支；

窥镜桥：1支；

活检钳：软性7Fr×395mm,1把；

异物钳：软性7Fr×395mm,1把；

锯齿钳：软性7Fr×395mm,1把；

剪  刀：软性7Fr×395mm,1把；

清洗杆：1支；

导光束：φ4.5×2000mm,1根；

连接器：2个；

进水阀门：1个；

密封帽：8个；

- 2、技术参数

1.内窥镜广角，并设有方向标志。

2.镜体前端应嵌有蓝宝石，耐磨、耐腐蚀。

3.采用新型光学系统，光照度好，分辨率高，成像清晰。

4.器械采用进口的不锈钢材料制成。

5.四种鞘套配有闭孔器。

- 3、售后服务

1.售后服务：提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作(生产企业或授权方出具承诺书)；

2.维修及技术咨询应答时间：2小时回应，到达现场时间≤24小时；

3.零配件及耗材供应保障时间≥10年；

4.免费保修期(全保，包含人工、零配件更换等所有费用)≥24个月，从验收合格交货后起算；

5.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表(按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%)；

6.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材(试剂、质控)报价，并提供佐证材料(阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件)；

7.售后服务网点企业自报(列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话)；

8.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

9.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（二）输尿管肾镜

输尿管镜包括成人输尿管肾镜和儿童输尿管肾镜两种规格镜体

- 1、成人输尿管肾镜：

1.工作长度：不少于425mm

2.直径：7.5Fr(前端)-9.8Fr(末端)

3.*工作通道：可置入一个5Fr的器械或者两个3Fr的器械。

4.视角：5°-12°(目镜端与镜身的夹角)

5.*半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

6.图像：图像束，视野清晰、网格淡化

7.双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

8.*前端防损伤设计可平滑进入输尿管，三级渐进式镜杆，缓慢扩张。

9.三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。

10.可高温高压消毒：18分钟134℃

- 2、小儿输尿管肾镜：

1.工作长度：不少于425mm

2.直径：6Fr(前端)-7.5Fr(末端)

3.*工作通道：可置入一个4Fr的器械或者两个2.4Fr的器械。

4.视角：5°-12°(目镜端与镜身的夹角)

5.*半软镜身：可向各个方向弯曲0°-15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

6.图像：图像束，视野清晰、网格淡化

7.双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

8.*前端防损伤设计可平滑进入输尿管，三级渐进式镜杆，缓慢扩张。

9.三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。

10.可高温高压消毒：18分钟134℃

- 3、配置单

输尿管肾镜成人，1个；

输尿管肾镜小儿，1个；

镜桥，1个；

半硬性活检钳，5Fr,长600mm,1个；

半硬性抓钳，5Fr,长600mm,1个；

封帽1包=10个，1个；

鸭嘴封帽1包=10个，1个；

- 4、售后服务

1.售后服务；提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作(生产企业或授权方出具承诺书)；

2.维修及技术咨询应答时间：2小时回应，到达现场时间≤24小时；

3.零配件及耗材供应保障时间≥10年；

4.免费保修期(全保，包含人工、零配件更换等所有费用)≥24个月，从验收合格交货后起算；

5.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表(按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%)；

6.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材(试剂、质控)报价，并提供佐证材料(阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件)；

7.售后服务网点企业自报(列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话)；

8.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

9.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（三）高频电灼治疗仪参数

- 1、技术参数

体积：约23cm×24cm×10cm

电压：AC220V±22V

频率：50Hz±1Hz

额定流量：0.9A

输出功率：≤50W

熔断器规格：F2AL250V

安全类型：I类BF型

- 2、配置单

1)多功能电凝器主机 1台

2)手柄 1把

3)刀头 5枚

4)电凝镊 1把

5)电凝线 1根

6)负极片 5片

7)负极线 1根

8)脚踏开关 1个

9)电源线 1根

- 3、售后服务

1.售后服务：提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作(生产企业或授权方出具承诺书)；

2.维修及技术咨询应答时间：2小时回应，到达现场时间≤24小时；

3.零配件及耗材供应保障时间≥10年；

4.免费保修期(全保，包含人工、零配件更换等所有费用)≥24个月，从验收合格交货后起算；

5.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表(按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%)；

6.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材(试剂、质控)报价，并提供佐证材料(阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件)；

7.售后服务网点企业自报(列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话)；

8.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

9.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（四）全自动核酸提取仪

- 1、设备用途

- 全自动核酸提取仪是一款搭配磁珠试剂的自动化操作平台，可广泛地应用在核酸及蛋白质的萃取与细胞分离上，是核酸检测PCR实验室的重要设备，可以从血清、血浆、组织提取液、拭子洗液、无细胞体液、病毒培养液和尿液等样本中提取出纯净的DNA和RNA,实现自动提取，自动分装，适用于大批量样本的自动化处理。

- 2、性能参数

处理体积：20uL-1000uL(加样体积20uL-400uL)

样品通量：1～96

样本类型：提取纯化病毒、细菌、动物和植物组织等生物样本中的DNA和RNA；适用于咽拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血浆、粪便等各种样本类型。

配套试剂磁珠回收效率：≥98%

裂解加热温度：室温-120℃

洗脱加热温度：室温-120℃

磁棒结构：采用整体式磁棒，不易被样本和试剂粘附、污染。整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，保证回收效果。

磁棒模块、磁套模块结构：磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间稳定运行。

试剂种类：磁珠法试剂，能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗。

磁套类型：通用八联磁棒套，方便用户操作。

自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能

污染控制：外排式HEPA过滤独立风路设计，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶，严格控制孔间污染及批次污染，高效合理的布局设计，无需防滴漏保护，杜绝交叉污染；

适用多种提取试剂，操作时间<50分钟/次；快提模式：<20分钟/次完成，每次可同时提取1-96份样品。

仪器及配套试剂均须具有中国医疗器械注册证；获得医疗器械生产企业许可证。

- 3、售后服务

1.售后服务：提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作(生产企业或授权方出具承诺书)；

2.维修及技术咨询应答时间：2小时回应，到达现场时间≤24小时；

3.零配件及耗材供应保障时间≥10年；

4.免费保修期(全保，包含人工、零配件更换等所有费用)≥24个月，从验收合格交货后起算；

5.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表(按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%)；

6.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材(试剂、质控)报价，并提供佐证材料(阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件)；

7.售后服务网点企业自报(列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话)；

8.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

9.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（五）试剂冷藏保存箱技术参数

- 1、设备用途

试剂冷藏保存箱可以更加有效的实现试剂二级库房建设，提高试剂存储条件，保证试剂经冷链运输至科室后完整的储存链条，提高检验试剂保存质量，有利地提高检验与病理科的工作质量，有效避免试剂浪费现象的发生。

- 2、尺寸及容积要求

试剂冷藏保存箱的外部尺寸(宽*深*高)约为1200-1300mm*800-900mm*1800-1900mm,内部容积约为1000L。

- 3、性能参数

试剂冷藏保存箱需求数量为：2个。

1.样式：立式；

2.容积：≈1000L；

3.气候类型：SN/N；

4.制冷方式：风冷；

5.箱内温度：2℃~8℃；

6.工作条件：环境温度10～35℃,电源220V/50Hz；

7.外部尺寸(宽*深*高):1200-1300*800-900*1800-1900(mm)；

8.网架：≥5层，可调高度，带标识条；

9.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；

10.精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式；

11.电器安全：备用电池确保断电后报警48小时；

12.医疗器械生产许可证；

13.医疗器械注册证。

- 4、售后服务

1.售后服务：提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作(生产企业或授权方出具承诺书)；

2.维修及技术咨询应答时间：2小时回应，到达现场时间≤24小时；

3.零配件及耗材供应保障时间≥10年；

4.免费保修期(全保，包含人工、零配件更换等所有费用)≥24个月，从验收合格交货后起算；

5.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表(按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%)；

6.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材(试剂、质控)报价，并提供佐证材料(阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件)；

7.售后服务网点企业自报(列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话)；

8.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

9.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。