| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 幽门螺旋杆菌测定仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算金额（万元） | 16 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：张侃如 |  |  | 联系电话：13830518186 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于幽门螺旋杆菌的检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | （1）采用双通道采集数据，可同时测量2个样本。 （2）无需淬灭校正。 （3）自动给出DPM及HP感染的阴性、不确定性及阳性。 （4）自动扣除本底计数。 （5）▲液晶触屏显示屏≥8寸。 （6）检测仪的本底计数率≤50min-1 。 （7）检测仪检测样本的重复性：≤10% 。 （8）检测仪检测样本的准确度：±10% 。 （9）测量时间≤250S。 (10)设备具有自动故障诊断功能，内置微型打印机。 (11)设备可连接扫码枪，可与电脑系统连接，可接入LIS、HIS等系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 专业配套工作站软件一套 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 设备一台、工作站一套、打印机一台、扫码枪一个(标准配置内的其它附件须单列注明)。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 供应商负责免费接入医院LIS或PACS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 1、对所用试剂和耗材按每人份进行报价，在甘肃省采购平台内的提供截图。 2、试剂耗材合同须单独签订。 |  |  |  |  |  |  |