| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单通道气压止血带 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算金额（万元） | 2 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王育栋 |  |  | 联系电话：13830510922 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于止血 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | （1）★压力设定范围：1～100Kpa，压力控制精度:±5KPa （2）时间设定:1～120min，初始充气时间:≤60秒 （3）设备采用原装进口气泵，快速冲气，缓慢放气 （4）手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示，工作时间结束后自动放气 （5）相关压力、时间等数据可显示 （6）每次充放气自主检测程序是否正确 （7）具有工作压力自动补偿，失电压力保持，自动检测漏气功能 （8）可自动记忆上次使用参数 （9）配备移动式可调立式支架，配备备用电池，断电可待机≥6h （10）噪音:≤65db |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台、移动式可调支架一个、电池一块、袖带六个（大、中、小各2个）、（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 对袖带进行报价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |