| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 血液回收机 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算金额（万元） | 25 |  |
| 临床需求科室 |  | 联系人：王育栋 |  |  | 联系电话：13830510922 |  |  |  |  |
| 医工部门 |  | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 | 用于手术中及手术后血液的回收与处理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 主机 | （1）离心机最高转速：≥5600转/分。 （2）★液体滚压泵泵速可调，流量：20—1000毫升/分，分级可调。 （3）有血液回收罐”小罐”操作程序。 （4）操作模式：手动模式、自动模式、半自动模式和紧急处理模式等，可以随意转换。 （5）设备可显示工作状态，可自动显示回收量、清洗量及报警内容，可进行数据统计。 （6）设备能回收≥95%的血细胞，可将血液分离成红细胞、血小板、血浆，可回收无污染的术后引流液中的血液。 （7）处理速度：3分钟可处理回收≥250ml浓缩血细胞。 （8）设备具备断流监测、血层监测、井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测等。 （9）设备具有断电保护功能，断电后自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程。 （10）没有电源的情况下可以手动操作液体滚压泵，完成血液清洗。 （11）设备抗腐蚀,可抵御潮湿环境的侵蚀,设备具有抗颠簸摇摆功能。 （12）回收机的红细胞回收率≥95%。 （13）血液经回收机处理后红细胞压积≥50%。 （14）抗凝剂清除率：≥98％。 （15）破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率≥98％。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 硬件 | 主机一台、仪器车一个（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配套试剂耗材 | 1、对所用试剂和耗材进行报价，在甘肃省阳光采购平台内的提供截图,不在甘肃省阳光采购平台的提供报价单。 2、试剂耗材合同须单独签订。 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |