| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 呼吸机 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 20 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 针对成人，儿童和婴幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | - 气动电控型呼吸机 - 具备中文语音导航和报警功能 - 屏幕：彩色触摸屏≥7寸 - ▲ 内置电子PEEP功能，PEEP压力0.3～30cmH2O - ▲具有多种呼吸模式： IPPV、V-AC、V-SIMV、PRVC、PCV 、P-AC、P-SIMV、CPAP、 - ▲标配CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式） - ▲具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态 - 可升级HFNC高流量氧疗功能，最高≥80L/min - 具有WIFI无线数据连接功能 - 工作压力：2.7 ～ 6.0bar - 吸呼比：9:1~1:9可调 - ▲潮气量：50mL ～ 2500mL - 呼吸频率: 0.1bpm～120bpm - 氧浓度调节范围：40%~100%连续可调 - 吸气压力：5cmH2O～60cmH2O可调 - 触发方式：压力触发-20cmH2O～-1cmH2O - 压力上升时间：0.1s ~ 2s - 平台时间：0～80%可调 19.波形图：P-T，F-T，及EtCO2波形 20.可显示趋势图 21.监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等 22.配备可充电锂电池，工作时间≥9小时 23.防水保护等级：IPX4 24.可升级呼吸末二氧化碳EtCO2监测功能 25.▲通过FDA及CE认证，通过国际EN1789救护车车载测试认证 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一套、管路及口鼻面罩一套（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |