| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 尿液分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 3 |  |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 基本要求 | 用于检测尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用CIS检测系统 ★3、测定速度：≥600条/小时 4、项目选择：14项、12项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白等 ★6、测试波长数量：≥5个波长 7、显示屏：≥7英寸触摸式彩色显示屏，位置可翻转固定 ▲8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% ★9、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8% 10、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 11、仪器能准确感应尿试纸条的数量，将感应到得试纸条送入仪器内部 12、仪器能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 13、打印：内置打印机打印结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有RS-232接口，并口、以太网接口，可实现Lis系统连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 对所用试剂耗材按每人份进行报价，在甘肃省阳光采购平台内的提供截图，不在平台内的提供报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |