| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 心电图机 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 6 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于心电采集及分析 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、基本要求 ★1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 ▲1.3 显示屏≥15英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 设备具有一体化标准物理全键盘和轨迹球，支持拼音、五笔等输入法。 1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。 1.6 支持有线和无线联网。 1.7 支持心电数据双向传输，可通过本机将采集的心电数据上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。 1.8 支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 2、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。 ▲2.2 采样率：≥20000Hz每通道。 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。 2.4 内部噪声：≤12.5µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±910mV。 3、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 ▲3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长≥60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能，具备平均模板功能，支持测量矩阵报告。 3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10本机支持外接打印机。 3.11 设备可存储病历≥1000例，支持U盘、SD卡扩容存储。 3.12 支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。 3.13 支持波形冻结与波形浏览功能，支持报告打印预览功能。 3.14 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印。 3.15 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能。 ★3.16 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。 3.17 可选配高级功能：标准向量、时间向量、心室晚电位、频谱QT离散度等； 3.18 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 4、电源 4.1交直流两用且自动转换，内置锂电池充满电后可连续工作≥4小时。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1箱（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |