| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 生化分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 11 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于检测人体肝功、肾功、血糖血脂、电解质、心肌、胰脏等生化检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1. 标本：肝素锂抗凝全血、血浆或者血清 2. 样本量：90-120 μl 3.具备二维条码自动读取功能 4. 检测时间：≤12分钟/样本 5.检测原理: 吸收光谱比色法 ，透射比浊法 6. 可检测项目：肝功、肾功、血糖、血脂、电解质、心肌、胰脏等项目 7.分析方法: 终点法、速率法、两点法 8. 温控精度: 37±0.3℃ 9. 精密度: 0.001 Abs 10.交叉污染：0 11.光源寿命：≥2500h 12. 光路系统: 滤光片后分光, 波长340-850nm 13.操作界面：≥7寸触摸屏，分辨率≥800*480 14.储存：500000个数据 15.内置打印机，具备多个USB接口，1个网口 16. 仪器可自动顶开稀释液杯，释放稀释液 17. 配套试剂盘挡圈设计 18.设备尺寸：长≤600mm，宽≤500mm，高≤400mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 对所用试剂耗材按每人份进行报价，在甘肃省阳光采购平台内的提供截图，不在平台内的提供报价单 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |