| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 电解质分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 6 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于血液中离子检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、7个测量项目： Na+、K+、CL-、Ca2+、pH、TCO2、（Li+ 可选），4个计算项目： HCO3、AG、TCa、nCa 2、具备样本工作状态实时显示及实时结果查询，具备在线帮助索引功能 3、自动进样，自动定标，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒。 4、样本量：65uL－125uL 5、★具备试剂余量报警功能 6、断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现，可存储5000个以上检测结果 7、操作界面：≥7寸全中文彩色触摸屏，具备操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除 8、支持外接鼠标、键盘、U盘、外置打印机功能 9、自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入 10、▲自动进样盘标配原始管加样、液面检测及采样针防碰撞功能，进样盘内置条码扫描功能，进样盘具备≥40个样本位，急诊位，质控位。 11、具备LED背光流路视窗观察窗口 12、仪器可24小时开机，可设置睡眠时间 13、采用进口TCO2传感器 14、具有功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正功能，设备可自动过滤气泡，完全排除样品及溶液中产生的气泡及堵孔现象 15、电极：采用免维护电极技术，电解质项目采用固态离子选择性电极 16、可根据需要外接打印机，具备RS232接口，具备联网功能 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 对所用试剂耗材按每人份进行报价，在甘肃省阳光采购平台内的提供截图，不在平台内的提供报价单 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |