| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 多参数监护仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 2 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 适用于监护成人、儿童、新生儿患者, 广泛用于内科、外科、手术室、妇产科及儿科 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、屏幕：≥ 12寸彩色LED屏，分辨率≥ 800*600，9通道波形显示。 2、界面选择：具备多种显示界面，包括标准界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面等。 3、配备：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、PI指数、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)模块 4、心率范围：30bpm-300bmp。 ★5、心率测量精度：≤1bpm或±1%，取大者。 6、监护/手术模式共模抑制比≥110db。 7、心电具备五种波形增益，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 8、呼吸测量范围：10-120brpm，测量误差≤±2bpm或±2%，取大者。 9、血压测量范围：收缩压：30-270 mmHg；舒张压：10-220 mmHg；具有手动/自动/连续测量模式。 ★10、血氧测量范围：40%-100%，70%-100%范围内精度≤2%。 11、具有待机功能，可暂时停止所有监护操作，退出该状态，就可立即进行监护。具有演示模式、隐私模式和夜间模式。 12、数据存储：具备120小时趋势图表、2000个报警事件、2000组NIBP测量的数据存储和回顾功能、120分钟动态短趋势、48小时全息波形回顾。 13、具有高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并具有提示信息。 14、具备报警集中设置功能，参数报警级别可调。 ★15、具有3通道记录仪，记录波形可选择。 16、具有有线联网、无线联网功能，可实现同科室所有床位联网。 17、整机无风扇设计。 18、具有护士呼叫功能、日志导出功能。 19、支持wifi自动联网，具备救护车和远程中央监护功能。 20、血氧探头采用进口器件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一套（含血氧、心电、无创血压、体温探头各一个）（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |