| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 全自动血气分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 10 |  |  |
| 临床需求科室 |  | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |  |
| 医工部门 |  | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 基本要求 | 用于血气及电解质的检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 主机 | 1、测量项目：血气电解质等10个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、Glu、Lac 2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa、Rl、THb(c) 等测量项目和计算项目≥25项 3、内置不间断电源，断电后正常工作≥1小时 4、同时支持注射器和毛细管测量 5、样本量：全血≤150uL，毛细管最低采血量≤50uL ★6、样品恒温 37±0.2℃ 7、内置酸碱平衡自动智能分析系统 8、具备样品、试剂预热功能 9、操作界面：≥10.4寸全中文彩色触摸屏 10、具备数据导出功能，具备人体红外探测功能 11、具有采样针内、外壁自动清洗功能 12、能够自动识别注射器和毛细管，不需适配器 ★13、LED背光流路视窗观察窗口，电极更换闩锁设计，在线液流温度电极监测 14、可使用条码扫描仪，可外接打印机，外接鼠标、键盘 ★15、须配套原厂的血气质控 16、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标 18、电极：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极 19、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块 20、试剂及使用周期：具有多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存≥180天。 21、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间。 22、分析速度：≥20个样本/小时 23、具备RS232接口、软件管理系统、具有联网功能，主机可储存大于5000份样本完整信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配套试剂耗材 | 对所用试剂耗材按每人份进行报价，在甘肃省阳光采购平台内的提供截图，不在平台内的提供报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |