| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 输液泵 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 1 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于输液 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、彩色显示屏，可显示给药速度和给药总量 2、★具有滴数和ml/h两种给药模式 3、具有内置红外线光束检测和外置滴数传感器两种精度检测方法 4、★可升级为输液工作站 5、★适用输液器：10、15、20、60滴/毫升标准PVC输液器 6、输液速度范围：1.0-999.9ml/h 7、输液总量显示：0-9999ml；快输速度：600ml/h 9、输液精度：输液滴速精度：≤±2% 输液流速精度：≤±5% 10、KVO（保持静脉开通）流速：1ml/h 11、气泡检测方式：超声波检测，检测范围50~1000ul 12、阻塞压力：40KPa-120KPa，低中高三挡可调 13、报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、外接电源掉电报警、故障报警等 14、电池连续工作时间≥2h |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |