| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 除颤监护仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 8 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于除颤及监护 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.具备手动异步（同步）除颤、心电监护、呼吸监护, 可升级起搏功能、自动体外除颤（AED）功能。 2.具备成人及婴幼儿/儿童 AED 模式； 3.具备体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外除颤电极板为成人/ 小儿多功能一体型； 4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最高可调至360J；（提供证明文件） 5、除颤器开机时间≤2s，完成一次除颤时间≤8s，其中基线恢复时间≤3s；（提供证明文件） 6.如配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。 7.具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8.心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm。 9.配备可充电锂电池，支持≥100次360J除颤，支持≥200次200J全能量放电除颤，支持≥ 2h起搏和≥5h 监护功能，可提示电池剩余容量。 10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，CO2监护； 11.ECG提供24种心律失常事件的分析 12.具备生理报警和技术报警功能，通过声光方式进行高、中、低三级报警。 13.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 14.彩色显示屏≥7寸, 分辨率≥640×480，至少可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 15.设备可自动打印除颤记录，可同时输出不少于3到波形记录； 16.可存储24小时连续ECG波形，72 h参数趋势回顾，分辨率1 min，180 min录音，单个病人可存储60 min录音，数据可导出。 17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002，符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 19.防尘防水级别IPx4，裸机可承受0.75m跌落冲击 20.可将病人信息、设备信息、配置信息、生理波形数据、参数测量数据、报警与提示信息、时间信息、工作模式、用户检测报告等发送至同品牌中央监护系统。 21.支持HL7协议。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台（含除颤、心电模块、无创血压模块、血氧模块、CO2模块）、心电导联一套、血压连接管及袖带一套、血氧指夹1个、CO2检测附件1套、外除颤电极板1个、体内除颤电极板1个（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 论证小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |