温度压力检测仪 1台

1.探头类型及数量：7个温度，1个压力，符合国标GB8599

2.工作环境温度范围：-60～150℃

3.温度分辨率：0.001℃

4.温度测量精度：±0.05℃（-60～150℃）配国家级计量报告

★5.τ90≤0.5s，符合国标GB8599（出具中国国家级计量认证报告）

6.压力测量范围：0～700KPa abs

7.压力分辨率：0.001KPa

8.压力测量精度：±1KPa（配国家级计量报告）

★9.温度探头尺寸：具有1.2m长细导线，温度探头截面积≤3.1mm² ，符合国标GB8599，出具中国国家级计量认证报告，可贴在设备内壁及插入外来器械、植入物，硬质容器管腔内部测量。

★10.检测范围：蒸汽灭菌器，外来器械，超重超大器械，清洗消毒器。

11.引线规格：柔软，易弯曲，卫生型非金属材质

12.记录间隔：1s～24小时可选

13.定位系统：彩虹识标系统及指示卡。

14.固定装置：硅橡胶轧带，柔软可重复使用

15.隔热保护盒：硅橡胶隔热保护盒，可拆卸，柔软，抗震

★16.软件及报告：中文专业软件，符合GB8599、YY/T0734、WS310.3要求，软件主动分析计算参数，带自动识别功能。

★17.标准测试包：7kg标准测试包，符合国标GB8599，配中国国家级计量认证报告。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。