同视机 1台

★原装进口

1.同视机主机1台、标准画板12对（含同时视觉（4对）、融合视觉（4对）、立体视觉（4对））、后像画片1个、海丁格刷专用片1个、画片抽屉1个、国产电动桌1台（可以是国产）、                               KAPPA角测试画片1对、大十字隐斜画片1对。

2.构成：两个对称的可调节镜筒系统、控制器和调节机构构成。

3.目镜：左右镜筒的目镜放大率一致，允差±2%

4.瞳距：调节范围为45mm-75mm，最小读数值≤1mm。

5.镜筒目镜市场角2W≥25°。

6.水平转动角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）外转角≥40°内转角≥50°

垂直转动角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）仰转角≥20°俯转角≥20°；

视标扭转角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）顺时针角≥10°逆时针角≥10°

7.光强范围：调节范围不小于10%-100%

8.范围：颌托到镜筒（目镜光轴）中心的调节范围125mm-80mm。

9.瞳距偏差：瞳距标称值允差±0.5mm

10.平行度（全部读书归0位时，两镜筒视轴平行度）

横向允差0.5° 纵向允差0.125°

11.扭度：全部读书归0位时，两镜筒视标扭度≤0.5°。

12.双筒互锁位置偏差（两镜筒互锁状态的视轴平行度和视标扭度）

纵向平行允差10°、横向平行允差0.5°、视标扭度≤10°

13.连接大型电脑设备，具备综合分析软硬件设施。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用，并由供货方提供专业培训及8年售后免费保养。