婴幼儿心肺功能仪 1台

1.慢通气功能：最大肺活量VCmax、潮气量VT、呼吸频率BF、每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等

2.流量容积环和用力时间肺活量：用力肺活量FVC、0.75秒量FEV0.75、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%M等

★3.每分最大通气量：最大通气量MVV、FEV1*30、呼吸储备BR等

婴幼儿潮气呼吸环：主要用于婴幼儿的肺功能测试，达峰时间比TPEF/TE、

★4.达峰容积比VPEF/VE、公斤潮气量VT/Kg中期流量比TIF50/TEF50、呼吸频率RR、潮气呼气中期流量TMMEF等

5.气道反应性测试：激发试验PD20、舒张试验CHG%

★6.传感器：数字超声流量传感器，长寿命设计，清洗消毒方便，    7.可不借助任何工具直接拆卸清洗，清洗后能立即投入使用

8.传感器超声时间分辨率≤10纳秒，流量分辨率≤0.6毫升/秒

9.传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为0

10.只使用一个流量传感器即可全部覆盖从新生儿至成人的呼吸功能检测，不需要更换，避免重复定标的问题

11.连接管路规格提供三种，规格如下:

11.1小号管路1.9毫升：(适合体重6Kg以下早产儿和小婴儿)

11.2中号管路7.2毫升：(适合体重6-12Kg婴幼儿)
11.3标准管路28毫升：(适合体重12Kg以上幼儿和儿童)

12.婴幼儿测试面罩：带气垫的大中小规格的婴儿面罩各两套，共六个

13.全自动环境参数定标和容量定标:传感器内置温度、湿度及大气压传感器，实时测量口腔处的环境参数，自动环境校正，容量免定标，无需繁琐的人工定标筒定标工作

14.软件采用SQL数据库系统，全中文化操控界面，全中文报告结论，提供数据库查询、分析功能，测试报告可以BMP或JPG的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便用户后续的数学统计和科学分析研究

15.潮气呼吸环曲线拟合功能和质量控制：支持多次潮气测试，每次测试结果通过计算机拟合出一条曲线，数据结果采用3-5次有效测试的平均值

16.数据组合：能从不同的用力流量容积环测试曲线上分别选取最佳的吸气环和呼气环，重新组成一个新的最好用力流量容积环和测试数据

17.质量控制：能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进（提供图片证明）

18.信息化接口：免费开放端口，与医院信息化系统连接，支持扫码枪扫码输入病人信息资料

19.计算机配置要求：采用品牌计算机系统，Intel酷睿i5CPU,4G内存≥，≥250G电子硬盘，≥19寸宽屏显示器。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。