皮肤镜图像处理系统 1台

1、技术要求：人体皮肤的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告

2. 皮肤镜图像采集方法：光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集不需更换镜头

3.放大原理：光学显微放大

4. 镜头：配备≥20X光学定倍镜头。可选配20X-220X电子镜头

5. 偏振度：偏振角度0-90可任意调节选择记录，偏振度满足80%-100%

★6．图像传感器尺寸：＞1/3英寸 CMOS

7. 像素缺陷：≤3个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个

★8. 镜头倍率误差：≤±3%

★ 9. 图像中心偏差：≤3mm

10. 白平衡调节方式：手动/自动，可调。满足0.8≤R/G≤1.2，0.8≤B/G≤1.2

11. 曝光：自动

12．镜头拍摄口径：≥18mm

13. 防交叉感染：采用获得注册检测的与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%，数量≥20套

14．观拍摄像素：≥2000万

15. 对焦方式：自动对焦

16. 显示屏：≥3英寸，100万像素可触摸屏幕

17. 图像采集方式：实时采集，方式≥2种，支持系统软件采集、采集器手柄采集

18. 皮肤镜系统软件：全中文操作界面

19. 患者档案字段：包含“姓名、年龄、籍贯、ID号、电话、住址、身份证号、人种、申请医生、医生意见、图像分析、疾病类别”。可直接在字段前勾选检索条件。

20. 信息录入方式：≥2种。新建、导入

21. 信息查询统计：支持按“姓名、年龄、籍贯、ID号、职业、疾病”等任意字段进行“组合条件查询”、“精确查询”、“模糊查询”，同时显示查询数量

22. 图像处理方法：≥4种，包含“对称、镜像、反色、文字标注”

23. 报告输出：支持≥2种介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥6张

24. 电脑：品牌式电脑

25. 打印机：彩色高速激光打印机（≥5张/分钟）

26. 台车：配置专用台车

27. 技术文件：注册证需包含“皮肤镜”关键字

28. 证明文件：提供“采集分辨率、偏振度、镜头口径、图像传感尺寸、镜头倍率误差、图像中心偏差” 等关键指标第三方检测证明

29. 资质文件：应标产品投标商、生产商或国内总代理商近五年无违规违纪处罚记录，提供生产地址所在地检察机关或药监部门出具的无行政处罚证明

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。