高档分体式麻醉深度监护仪 1台

★原装进口

1.适用范围：成人、儿童、新生儿。

2.要求Linux中文操作系统

3.主机屏幕≥15寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器。

4.插件槽≥2个，可以扩展多功能模块实现不同临床需求

5. 参数（模块配置要求）：ECG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、RESP阻抗呼吸、TEMP双部位体温、IBP双部位有创压力,麻醉深度模块
6.心电导联：3/5/6/10导联心电监测，支持6/10根导联线同步采集12导联心电波形（提供心电12SL白皮书）。

7.支持同屏显示同步12导联心电图，并可自动生成12导心电报告。

8. 同屏显示波形通道数 ≥8，参数窗口 ≥20，具有高清分屏显示功能并具有文字、光报警提示。

9. ST段测量功能可用于新生儿、儿童及成人（提供注册文字说明）。

10．可通过6根导联线对重建12导联ECG波形进行QT/QTc监测。

11． 具有急性心肌缺血预测评分系统。

12． 具备起搏器监测功能：单腔或双腔

13.无创血压监测：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法（提供袖带或者样图证明）。

14、有创压力监测：双有创压力与双体温可同时并独立监测，双有创和双体温功能在主机上不得使用同一硬件接口

15、麻醉深度模块要求;

15.1通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的状态熵指数（SE）数值。

15.2 通过采集额肌电信号分析并转换得出能反映肌肉松弛程度和镇痛效果的反应熵指数（RE）数值。

15.3 支持显示1通道脑电波形。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。