动态血压分析系统 1台

★原装进口

1.动态血压记录盒(8个)、配工作站、打印机、动态血压软件

2.测量方法：振荡示波法；支持手动测量；

3.显示方式：显示参数应包括时间指示；屏幕可设置开启或关闭血压测量值显示；

4.测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉率等基本技术参数；

5.血压范围：收缩压60-260mmHg ;舒张压30-200mmHg  平均动脉压40-230mmHg ;

6.心率范围：40-180bpm;

7.记录时间：连续记录≥48小时；

8.精确度：≤±2mmHg ;

9.测量速度：测量时间≤50秒；

10.储存数据：≥240个测量值；

11.自动测量间隔：6-120分钟，可设置12段测量间期

12.充气方式：要求为步进式充气，初始充气压力为165mmHg,以后每次增加30mmHg,避免病人被过度充气；

13.充气上限：≥300mmHg；

14.对于测试失败、或测量值偏移过大，自动补测；

15.静音设计：要求充气气泵有静音设计，不影响患者休息；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。