空气波压力治疗仪 8台

（一）基本参数

1、压力模式：8种压力模式

2、体积：≤415mm×360mm×230mm

3、电源电压：AC220～240V/50 Hz～60Hz

4、输入功率：120VA

5、定时：0～99min

6、压力范围：3.33～37.33 kPa(25～285 mmHg)（允差±10%）

7、气囊腔数：8腔

（二）顶核电刺激参数

1、工作时间：≥20分钟

2、波形六种可调

3、周期：第1、2、3种波形1-99可调

第4、5种波形2-24可调

第6种波形周期不可调

4、输出强度：0-99可调

（三）肢体电刺激参数

1、工作频率：2Hz-6Hz±10%

2、输出电流：0-100mA±5%范围可调

3、调制频率范围：0-150Hz

4、处方：内置处方：≥19个

5、透热温度六档可调：38℃-55℃±3℃

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。