便携式彩色多普勒超声诊断仪（肌骨超声） 1台

一、主要规格及系统：

1.高分辨率触摸操作彩色液晶监视器≥12.1寸，无闪烁，不间断逐行扫描

2.数字化二维灰阶成像单元、数字化彩色多普勒单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元、数字化能量血流成像单元、组织谐波成像单元

3.全数字式多波束形成器, 发射和接收 通道≥128

4.动态聚焦和处理成像技术、空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。

5.智能化斑点噪声抑制技术

6.方向性多普勒能量图

7.可实现时间增益显示屏触摸调节

8.高级血流显示功能

9.具有实时多参数自动调节功能

10.具有穿刺针增强功能，同时具有穿刺针彩色显示功能,且背景二维图像无任何改变（附图证明）。

11.线阵探头具有梯形成像功能

12.支持中文显示及输入

13.具有动态回放与实时扫查图像同屏显示功能。

14.具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。

15.显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。

16.具有专用防病毒软件。

17.具有专业肌骨体表标记图谱（附图证明）。

二、技术参数及要求：

1.探头规格

1.1频率：宽频带或变频探头

★1.2类型：高频探头中心频率≥14MHz

2.振子：

★2.1线阵探头有效振子数≥192振子

★2.2凸阵探头有效振子数≥160振子

3.B/D兼用：

3.1线 阵：B/PWD

3.2凸阵：B/PWD

4.二维灰阶显像主要参数：

★4.1电子凸阵：超声频率2.0--5.0 MHz

★4.2电子线阵：超声频率3.0 — 11.0MHz

4.3凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥42帧/秒

4.4扫 描 线：每帧线密度≥120超声线

4.5发射声束聚焦：发射≥8段

4.6接收方式：发射、接收通道≥128

4.7接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB

4.8数字化多声束形成技术

4.9谐波成像基波频率个数≥4

4.11回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒

4.12 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

4.13 增益调节：B/M可独立调节

4.14 STC分段≥8（要求显示屏触摸调节）

4.15 腹部探头最大扫描深度≥40cm

5.频谱多普勒：

5.1方式：脉冲波多普勒：PWD

5.2最大测量速度：

5.3PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s

5.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

5.5显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等

5.6电影回放：≥20秒

5.7零位移动：≥8级

5.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级

5.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、

5.10 B—刷新(手控、ECG同步、时间)D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.彩色多普勒

6.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT

6.2彩色显示帧频：

6.3凸阵探头、最大角度，深度18cm，彩色显示帧频≥9帧/ s显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.4显示控制：零位移动分±10级

6.5彩色多普勒能量图

6.6彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）

7.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

8.主机一体式双电池供电系统且可拆卸

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

专家建议：参数无★号，是否增加★号