正置显微镜 1台

★原装进口

1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须≤45mm，否则会损失光路。

2. 物镜转盘：6位物镜转盘。

3. 调焦：左右手互换，满足客户需求。

4. 智能照明系统：超长寿命新型LED光源系统，物镜转换时自动调整光强，做到真正的不晃眼，人性化。

5. 滤色片：内置平衡色温系统。

★6. 载物台：右手低位同轴载物台，手柄旋钮高度≤90mm，操作旋钮时可保证手腕不悬空；带有扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层台面，双片标本夹，移动面积≥51×76。

★7. 三目观察镜筒：宽视野的目镜视场数≥25mm，聚光镜：专用低倍聚光镜，N.A. ≥0.75，目镜：10×宽视野目镜视场数≥25mm。

8.物镜：平场半复消色差物镜

2×平场消色差物镜NA≥0.06

4×或5×平场消色差物镜NA≥0.15

10×平场消色差物镜NA≥0.30

20×平场半复消色差物镜NA≥0.50

40×平场半复消色差物镜NA≥0.75

100×平场半复消色差物镜NA≥1.30oil

9. 成像系统：

★⑴ 2050万超高像素，图像有效分辨率为不低于5600×3500；

⑵ 光学接口：C型接口；

⑶ 芯片尺寸：≥1/1.2-1.1英寸，彩色CMOS芯片，全局快门；

⑷ 量子效率需在500-600nm间达到峰值（量子效率是科研级相机的关键指标），灵敏度≥1X/2X/4X/8X/16X (相当于ISO 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 )；

⑸ 高动态范围成像，A/D≥12位；

⑹ 具有半导体制冷功能，减少暗电流影响；

⑺ 具有实时降噪功能，减少读出噪声产生；

★⑻ 标准分辨率下实时帧速≥59帧/秒（1920×1080 (1×1)）；

10.图象分析系统基本平台：

★⑴图像可呈现立体感。

⑵ 用户界面，工作流程导向用户界面，操作容易和符合人工学要求。优化的数据处理为快速采集图象和大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集单色通道图象，多次采集后做图象叠加。

⑶ 位置导航功能：在创建背景地图后，保持追踪其在标本内的位置，此功能不需电动载物台或编码载物台，包含全部关联位置信息的低倍背景地图与高倍图像一起保存。

⑷ 连接电脑作为传统数字摄像头使用，提供同一品牌PC软件，可进行预览、拍照、图像处理及管理、简单测量及标注，升级更多科研模块等功能。（配套计算机：不低于i5级别处理器，8G内存512GB固态硬盘，21英寸显示器，带无线键鼠及高速Wifi6网卡）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。