呼吸湿化治疗仪 9台

★进口品牌

1.配置：主机、支架、 托盘、储物筐、氧流量计各1个， 空气过滤片5个，加热呼吸管路、鼻塞导管各2个

2.电磁兼容性要求：需符合IEC60601-1-2标准。储存和运输条件：-10℃至60℃，10至95%相对湿度，无冷凝。供电频率：50-60Hz。声压级要求：在1米距离报警声超过45分贝。

3.专业模式：	A.成人模式。B.儿童模式。

4.病人连接界面：  A.鼻塞：小号、中号，大号选配。B.人工气道连接管。C.面罩连接管。

5. 病人界面连接管具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。

6. 主机具有细菌病毒过滤功能高水平消毒，有效避免交叉感染。7.有实时消毒状态监测和有消毒次数指示显示。

8.具有的一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

9.氧浓度调节与监测范围：氧浓度调节范围21-100%。氧浓度监测21%-100%。氧浓度显示范围：21%，25-95%，100%。氧浓度测量精度±2.5%（体积百分比）。

10.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

11.气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。在34℃目标温度时>10mg/L。在37℃目标温度时>33mg/L。

12.提供原厂的有自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及完整的检验报告首末页的证明文件。

13.管路预置具有管壁双螺旋加热丝，及外壁螺旋保温技术，能够减少96%冷凝水的形成，同时具有加热和监测功能。

14.报警状态按照优先级别反应，影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。